| Solinst симптом причина устранение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутствует звук при погружении зонда в воду | Разряженная батарея. | Замените щелочной батареей 9В . |  |
|  | Низкая водопроводимость. | Увеличьте установку переключателя чувст-сти (по часовой стрелке) или обратитесь в Solinst. |  |
|  | Отсоединенные провода на схемной плате | Проверьте все соединения внутри катушки - запаяйте или заново соедините. |  |
|  | Поврежденный провод на ленте. | Найдите обрыв ленты – соедините и изолируйте. (Обратитесь в Solinst) |  |
|  | Отсоединенные провода внутри зонда. | Обратитесь в Solinst за запчастями, инструк. |  |
| Постоянный звук в приборе после погружения в воду. | Вода в зонде. Грязный зонд, что может мешать соединениям в схеме. | Обратитесь в Solinst за комплектом уплотнений зондаt. Демонтируйте, почистите и заново соберите зонд с новыми прокладками. |  |

Уровнемер: Инструкция по эксплуатации

■У.        .   .	!	■	'..    ■"	"   --'     ■■"        '    "'       ■■■■■. -■-    ■	.  '     >

Model 101 P2

Напр.ролик: предотвращает ленту

от царапания верха трубы скважины

Уровнемер:

Printed in Canada      Far further information contact: Solinst Canada Ltd. January 5, 2012        Fax: *1&Q5)87$.J№; (800) 516-W81 Tel: ■ I (905) S73-2255; (800} 661-2022

35 Todd Road, Georgetown, Ontario Canada I.7G 4RH
(#100498)	wgh gne: www.soHnsl.eom E-mail: mstntmems@solinsLc<?m

Проверка оборудования

1.    Поверните шкалу чувствительности полностью против часовой стрелки.

Прим.: 1. Поворот по часовой стрелке шкалы чувствительности включает уровнемер и увеличивает чувствительность. 2. Всегда устанавливайте переключатель в положение наивысшей чувствительности, затем уменьшите, если необходимо.

2. Нажмите на кнопку для проверки батарейки и эл.цепи (кроме случая, когда зонд не используется).

3. Погрузите зонд в водопроводную воду. Это замыкает цепь и активизирует зуммер и свет.

Направляющий ролик

Точка измерения

Вставьте ножку уровнемера в отверстие

Установите на трубе скважины

Направляющий ролик предназначен для:

- Большей точности при снятии показаний уровней воды,

- Более легкого получения повторяющихся измерений,

- Предотвращения повреждений ленты трубой скважины,

- Позволяет ленте и зонду висеть прямо со стороны скважины.

- Установить малый конец направляющего ролика на краю трубы скважины 2" (50 мм) диам. или более.

- Вставить ножку уровнемера в отверстие на направляющем ролике  и положить уровнемер на боковую стенку трубы скважины. (см.ваше).

- Для сохранности направляющего ролика просто прикрепите его на опорной стойке сзади уровнемера.

-'Solinst is a registered trademark of Sotinst Canada Ltd.

Модель 101Р2:

Крепится к трубе скважины  с напр.роликом для устойчивой работы.

• Высококач.  Полиэтилен.лента: висит прямо в скважине для точного измерения уровня воды.

P2 зонд:

Здесь расположена  нулевая точка измерений.

Измерения уровня воды

- Нулевая точка измерений зондом P2 – на кончике иглы в центре зонда.

Для простоты работы можно использовать направляющий ролик  для поддержки уровнемера. (См. выше).

Устранение неисправностей

- Пропустите ленту внутрь, а затем наружу скважины через паз наверху направляющего ролика. Включаются зуммер и свет, когда кончик иголки входит в воду. Для точности опустите и поднимите зонд несколько раз, а затем  запишите измерение глубины с ленты наверху скважины .

- При использовании направляющего ролика точка измерения начинается с верха трубы. Для калибровки ваших измерений к верху трубы просто  вычтите величину, указанную на передней панели направляющего ролика (т.e. 6 см или 2/10 футов).

Постоянный уход

- После того, как записана глубина до уровня воды, лента должна быть аккуратно намотана обратно на катушку, зонд высушен и помещен в чехол.

- Зонд, лента и катушка должны очищаться бесфосфорным (неабразивным) моющим средством и теплой водой.

- Использование переносного контейнера для уровнемера продлевает срок его эксплуатации.

- Использование направляющего ролика  продлевает срок эксплуатации прибора.

Уход за зондом и его очистка

- Зонд P2 протереть до чистоты после каждого использования.

- Удалите грязь или воду вокруг центральной оси прибора.

- Если центральная ось прибора корродирована или захватана, используйте шкурку и отполируйте.

- На зонде P2 проверьте  ослабление уплотнения/напряжения и, в случае повреждений, осуществите замену.

5.	После чистки убрать уровнемер place probe back in

Замена батарейки

•     Тип батарейки - щелочная, 9 В.

- Батарейка помещена в удобное устройство, расположенное на передней панели уровнемера.

- Для замены батарейки просто нажмите на устройство, поднимите и потяните.

- Устройство должно выскользнуть с передней панели так, что его можно вытащить.

- Соблюдайте полярность ((+) должен быть в сторону малой метки в конце устройства), вставьте новую батарейку и установите устройство на переднюю панель.

Заменяемые детали

Могут быть поставлены следующие детали в случае утери или повреждения.

Зонды и наборы уплотнений

Solinst

- Набор соединений

- Световые индикаторы, переключатели и т.п.

- Катушки

- Заменяемые лента с зондом (комплект)

- Смонтированные зонды на меньших длинах ленты

Solinst

Полная замена электроники уровнемера

Модель 101/102

| Необходимые инструменты и материалы |  |  |
| --- | --- | --- |
| l. | Необх. комплект ремонта |  |
| 2. | Малая плоская отвертка | 3 мм (1/10") |
| 3. | 10 мм(3/8")гаечный ключ |  |
| 4. | Кусачки |  |
| 5. | Инстр. для зачистки проводов |  |
| 6. | Паяль. проволока с припоем |  |
| 7. | Паяльник |  |

Прим.: Эти инструкции объясняют, как заменить каждый электронный компонент, или все сразу или отдельно,  по требованию. Далее приводятся инструкции по замене каждого компонента отдельно.

Замена всей электроники

Полн.комплект электроники (#103558) включает:

- Переключатель чувствительности и ручка

- Кнопка диагностики

- Красный индикатор СИД с выводами

- Контейнер батарейки и 2 шурупа Phillips

- Сборка схемной платы со звуковым сигн. устройством

- Щелочная батарейка 9В

- Выньте батарейку из прибора. Отверните три шурупа удерживая переднюю панель на втулке.

- Снимите переднюю панель и отсоедините соединитель  Molex, соединяющий схемную плату и ленту.

- С передней панели отверните кнопку диагностики и вытащите ее из передней панели.

- Вытащите световое устройство с передней панели.

- Используйте отвертку Phillips для вывинчивания двух шурупов, удерживая контейнер батарейки на передней панели. Демонтируйте красный и черный провода сзади контейнера. Вытащите контейнер.

- Отверните удерживающее кольцо звук.сигн.устройства (Sonalert) с передней панели и выньте устройство и сборку схемной платы.

- Используйте малую плоскую отвертку для вывинчивания маленького латунного шурупа на стороне кнопки чувствительности. Выньте кнопку чувствительности. Используйте плоскогубцы для отвинчивания гайки, держащей переключатель чувствительности, и выньте переключатель с передней панели.

- Вставьте новый контейнер с батарейкой через переднюю панель. Используйте два шурупа для крепления контейнера к передней панели.

- Вставьте новое звук.сигн.устройство через переднюю панель и закрепите его удерживающим кольцом.

10.Установите новый переключатель чувствительности, свет и кнопку диагностика на переднюю панель.

11. Припаяйте провода новой сборки схемной платы к должным соединениям на кнопке диагностики, контейнер батарейки и переключателя чувствительности. Пройдите шаги 12 - 17 вместе со схемой выше.

12.Красный провод с пометкой B+ на схемной плате подсоединяется к плюсу  контейнера батарейки.

кн. диагност. свет

конт. батареи

перекл.чув-сти

Соединение проводов на схемной плате: слева сверху вниз: звук.сигн.устр; задняя стор.схемн.платы (провода подсоед. к другой стороне); соединитель Molex

13. Другие 2 красных провода справа схемной платы подсоединяются к первым двум соединителям на  переключателе чувствительности.

14.Черный провод справа схемной платы подсоединяется к третьей клемме на переключателе чувствительности.

15.Самый дальний черный провод слева схемной платы  подсоединяется к клемме наверху переключателя чувствительности.

Прим.: Черный провод подсоединяет батарейку к верху переключателя чувствительности. Новая сборка схемной платы идет с отдельным заменяемым проводом.

16.Другой черный провод, подсоединенный к верху переключателя чувствительности, подсоединяется  к минусу на контейнере батарейки.

17.Ближайший к центру схемной платы красный провод подсоединяется к плюсу кнопки диагностики, и черный провод с пометкой В на схемной плате подсоединяется  к минусу на кнопке диагностики.

18.Поместите новую сборку схемной платы поверх подсоединений к Sonalert и подсоедините провода от свет. устройства к Sonalert двумя шурупами через схемную плату.

19.Подсоедините соединитель Molex от новой схемной платы к соединителю на ленте. Устан. новую батарейку.

20.С зондом в стакане водопр.воды поставьте уровнемер в положение  'ON'. Если соединения верные, активизируются звук и цвет. Если звук или свет не активизируется, проверьте полярность батарейки и соединитель Molex, и припойные соединения.

21.Заново прикрепите перед. панель к катушке 3 шурупами.

(Page 1 of 2) (108429)

Высококачественные приборы для измерения уровней подземных и поверхностных вод

Замена схемной платы  (#102977)

Sonalert

B+

Выньте батарею. Отверните 3 шурупа и выньте переднюю панель. Отсоедините соединитель Molex от схемной платы до ленты.

Кнопка диагностики

- Запомните правильное соединение/полярность на  Sonalert и выньте 2 шурупа для отсоединения старой схемной платы  от Sonalert и проводов, подсоединенных к световому устройству.

Демонтируйте провода от схемной платы у соединений с кнопкой диагностики, переключателя чувствительности и контейнера батарейки. Запомните порядок/полярность их соединения. Выньте старую сборку схемной платы.

Задняя сторона схемной платы :     , (провода подсоединены к другой стороне)

Контейнер батареи

- Припаяйте провода новой сборки схемной платы к должным соединениям на кнопке диагностики, контейнер батарейки и переключателя чувствительности. Пройдите шаги 12 - 17 вместе со схемой справа.

- Поместите новую сборку схемной платы поверх подсоединений к Sonalert и снова подсоедините провода от светового  устройства к Sonalert двумя шурупами через схемную плату.

- Подсоедините соединитель Molex от новой схемной платы к соединителю на ленте.

- Замените переднюю панель и снова затяните 3 шурупа. Вставьте батарейку.

Замена кнопки диагностики (#109080)

- Выньте батарейку и вытащите переднюю панель, открутив 3 шурупа.

- Отсоедините соединитель  Molex от схемной платы к ленте.

- Отключите провода у соединений к кнопке диагностики (запомните полярность черного и красного провода) и демонтируйте провода.

- Свинтите старую кнопку диагностики и вытащите с передней панели.

- Привинтите новую кнопку диагностики.

- Подсоедините припоем провода к новой кнопке диагностики.

- Снова подсоедините соединитель Molex. Поставьте на место переднюю панель, закрутив 3 шурупа. Вставьте батарейку.

Замена переключателя чувствительности On/Off (#102976 или 110119)

- Выньте батарейку.

- Отверните маленький латунный шуруп на стороне кнопки чувствительности.  Выньте кнопку чувствительности.

- Отвинтите и выньте переднюю панель. Отсоедините соединитель Molex между схемной платой и лентой.

Прим.: Для лучшего доступа к переключателю чувствительности можно отвернуть 2 шурупа, прикрепляющих схемную плату к Sonalert для смещения схемной платы.

- Отсоедините и демонтируйте провода на соединении к переключателю чувствительности; запомните порядок соединения.

- Отверните гайку, удерживающую переключатель чувствительности. Удалите переключатель с передней панели.

- Установите новый переключатель чувствительности через переднюю панель с тремя соединительными штырьками, располагаемыми напротив выдвижного устройства батарейки  и слегка в сторону центра катушки. Затяните гайку.

- Припаяйте провода должным образом по схеме выше.

Схемн. плата с провод.соединениями

См. рис. на предыдущей стр.

- Снова подсоедините соединитель Molex. Поставьте на место переднюю панель, закрутив 3 шурупа.

- Затяните кнопку чувствительности латунным шурупом.

10.	Вставьте батарейку.

Замена Sonalert (#109075)

- Выньте батарейку.

- Отверните кольцо, удерживающее Sonalert, с передней панели.  Снимите старый Sonalert.

- Отверните и выньте переднюю панель. Отсоедините соединитель  Molex от схемной платы к ленте.

- Отверните 2 шурупа, удерживающих Sonalert на схемной плате (запомните должное соединение/полярность). Выньте Sonalert со схемной платы.

- Вставьте новый Sonalert через переднюю панель и плотно закрепите удерживающее кольцо Sonalert. Заверните схемную плату на новый  Sonalert, убедившись, что подсоединены провода от света.

- Снова подсоедините соединитель Molex. Поставьте на место переднюю панель, закрутив 3 шурупа.  Вставьте батарейку.

Замена светового устройства (#106660)

- Выньте батарейку. Отверните и выньте переднюю панель. Отсоедините соединитель  Molex от схемной платы к ленте.

- Отверните 2 шурупа, держащих провода от света через схемную плату на Sonalert (запомните полярность).

- Выньте старое световое устройство и вставьте новое через переднюю панель.

- Снова соедините 2 провода шурупами через схемную плату на Sonalert.

- Снова подсоедините соединитель Molex. Поставьте на место переднюю панель, закрутив 3 шурупа.

■—-	——и——...——■———_-_„„^.	—.

itii    ..и—i^идти—и Printed in Canada

March 16, 2011	pax-

(#108429) (Page 2 of 2)

For further information contact: Solinst Canada Ltd.

Fax: i / (905) 873-1992; (800) 516-9081 Tel: 4 (905) 873-2255; (800) 661-2023 35 Todd Road, Georgetown, Ontario Canada L7G4M8 Web Site: www.solinst.com   E-mail: instrttments@solinst.com

Solinst