Инструкция по применению

МОДЕЛЬ 4420

ЩЕЛЕМЕР VW

Никакая часть данной инструкции не должна быть изменена или переделана без разрешения компании Geokon, Inc.

Geokon, Inc. не ответственнен за допущенные погрешности, ошибки вследствие неправильного понимания.

- ВВЕДЕНИЕ

Модель струнных щелемеров 4420 предназначена для измерения смещения  в швах , например , в  строительных швах зданий, мостов, трубопроводов, плотин и др., в  трещинах натяжения в грунтах и  трещинах в скале и бетоне.

Инструмент состоит из струнного чувствительного элемента, соединенного с термообработанной, свободной от напряжения  пружиной , один конец которой соединен с проводом , а другой конец  соединяется со штангой. Устройство полностью герметично и работает под давлением до 250psi ( фунт/кв.дюйм). При вытаскивании  соединительной  штанги  из  корпуса манометра, пружина вытягивается, вызывая усиление   натяжения, которое  улавливается струнным элементом. Натяжение в проводе прямо пропорционально расширению и поэтому раскрытие шва может определяться очень точно путем измерения  деформации с помощью считывающего устройства.

Рис.1: Модель 4420-1-50….Струнного щелемера

1.Кабель для прибора(4-х проводниковый,  22АWG( Амер. Станд. Проволоки); 2.винт, 3. Прокладка, 4. Болт  с резьбой(1/4-20)

5.Корпус катушки и термистора, 6. Корпус датчика 7. Шаровое соединение , 8. Нейлоновый узел, 9. Установочный  паз,

10.Вал датчика,11.Установочный штырь, 12. Переходник с резьбой,

13.конец штанги с самоустанавливающимся подшипником,

14.прокладка,15.Болт с резьбой (1/4-20)

Модели 4420-12 и 4420-25 немного отличаются от стандартного щелемера тем, что они обеспечивают регулировку расстояния  с помощью штанги с резьбой и запирающей гайки.

- УСТАНОВКА

  - Предварительные испытания

После получения инструмента следует проверить работу  измерительного прибора (включая термистор). Обычно щелемер поставляется с валом, зафиксированным на  приблизительно 50% своего диапазона с помощью либо ПВХ манжетой (для щелемеров более 100 мм (4дюйма) ) либо нейлоновой  cтяжкой Tyrap ( см. Рис.1). Это поддерживает инструмент в напряжении , защищая его от повреждений при транспортировке. Перед тем как приступить к работе манжета из ПВХ или нейлоновая стяжка  удаляются. Затем  измерительный прибор присоединяется к считывающему устройству для снятия показаний (см. раздел 3). Показание должно быть устойчивым и находиться в диапазоне 4000-5000. Проверку электрической цепи может так же быть осуществлена с помощью омметра. Сопротивление между выводами манометра должно составлять приблизительно 180 ом+- 10 ом.При проверке добавить сопротивление (медные  пучковые выводы 22 АWG приблизительно 14.7ом  /1000 или 48.5ом /км, умножить на 2 в обоих направлениях). Между зеленым и белым должно быть приблизительно 3000 ом при 25 град ( см. табл В-1) и между любым проводником и экраном  сопротивление должно превышать 2 мегаома.

  - Установка щелемера

Для установки струнного щелемера модели 4420 применяются три типа анкеров заводского изготовления.

Рис. 3 Типы анкеров с размерами

Сварная конструкция предназначена для установки щелемера на стальные элементы. Расширяющиеся  и цементируемые анкера используются для установки щелемера на бетон или скалу. Анкера устанавливаются с интервалом (см таблицу 1) в зависимости от предполагаемого направления движения (расширение или сжатие).Ниже дается описание деталей установки каждого из вышеуказанных анкеров.

Таблица 1 Расстояние между анкерами

При установке измерительного прибора в положение с использованием  портативного считывающего устройства (раздел 3) для определения положения применять таблицу 2.

Таблица 2 – Диапазон показаний щелемера

Заметим, что калибровочный листок (Рис.8) поставляемый с щелемером показывает фактические показания при нулевом, 25%,50%, 75% и 100% -ом диапазоне расширения. Эти показания могут быть использованы в качестве руководства для установки щелемера в любой части  этого  диапазона или в условиях предполагаемого закрытия или открытия трещины. Щелемер может быть установлен так, чтобы получить желаемое показание (см. раздел 3 инструкций по снятию показаний) и  затем удерживаться в этом положении во время измерения расстояния между точками анкеров ( с помощью винтов с резьбой внутри подшипников) см. Рис 1.Эти измерения затем будут использованы для определения точек для бурения под анкера или  их приварки.

Внимание: Не поворачивать вал щелемера. Это может привести к повреждению инструмента, не поддающегося ремонту. Регулировочный штырь на оси  датчика и паз на корпусе служат  для регулировки положения.

Особое замечание относительно установки моделей 4420-1-12 или 4420-1-25: Если после установки  показание находится в несоответствующем диапазоне  , предусмотрена  дополнительная регулировка с  использованием резьбового соединения и запирающей гайки, как это указано на Рис.2. Для этого нужно на конце собранной катушки установить датчик  и соединить его с анкером. Установить( но не прикреплять)  противоположный конец щелемера в отверстие анкера. Если показание находится  в нежелательнои диапазоне  (см. табл.2,), то нужно ослабить запирающую гайку(Рис.2) и повернуть штангу с  самоустанавливающимся подшипником на конце до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое расстояние и получено исходное показание. Вал самого датчика не вращать. Он должен быть схвачен при вращении подшипника.Затем  отрегулировать отверстие в подшипнике, поместить болт через это отверстие и через прокладку в ½ дюйма и затем вставить болт в анкер .

    - Установка с помощью сварки

Рис. 4  - Установка с помощью сварки

Указания к установке:

(См. раздел 2.2 особые указания кас. Моделей  4420-1-12 и 4420-1-25)

1.Определить соответствующее расстояние с помощью таблицы 1 или показаний на калибровочном листе. Подготовить стальную  поверхность (шлифованием, пескованием и т.д.) вокруг каждого  свариваемого  крепления.

2.Разместить свариваемые  детали крепления на подготовленные  поверхности, снова проверить расстояние и приварить элемент прихваточным швом .

3.Снять нейлоновую пленку, освобождая ось  датчика. Вставить болт  в резьбу через подшипник и полу-дюймовую распорку с каждого конца. Затем затянуть болты в свариваемые крепления.

4. Проверить показания с помощью портативного считывающего устройства. Воспользоваться таблицей 2 или показаниями на калибровочном листке и проверить положение. Установка закончена.

2.2.2  Установка с использованием цементируемых  анкеров

Рис. 5 – Установка с помощью цементируемых  анкеров

Указания по установке :

( См раздел 2.2, Особые указания для моделей 4420-1-12 и 4420-1-25 )

- Определить нужное расстояние , пользуясь данными таблицы 1 или показаниями калибровочного листа. С помощью перфоратора или другого оборудования пробурить два полу-дюймовых  отверстия на глубину приблизительно 3 дюйма в разных местах. Для анкеров меньшей длины   делаются более короткие отверстия.

- Собрать щелемер с болтами, самоустанавливающимися подшипниками и распорками и слабо привинтить их  в цементируемые анкера.Если инструмент находится в середине диапазона положения, нейлоновую оболочку сохранить (см Рис.1), что защитит вал датчика. Заполнить отверстие цементом или эпоксидкой и вставить анкера до тех пор пока их верх не окажется заподлицо с поверхностью. Для отверстий, пробуренных сверху, используйте быстросхватывающийся цемент или эпоксидку.

- Затянуть установочные болты после того как схватился цемент или эпоксидка.

Удалить нейлоновую пленку.

- Проверить показание с помощью портативного считывающего устройства. Воспользоваться таблицей 2 или показаниями калибровочного листа для проверки положения. Установка завершена.

2.2.3    Установка с использованием  анкеров с распорной головкой

Указания по применению:

(См. раздел 2.2 особых указаний для моделей 4420-1-12 и 4420-1-25)

- Определить расстояние заложения с помощью таблицы 1 или показаний калибровочного листа. Пробурить два отверстия диаметром 3/8 дюйма (или 10-мм) на глубину  1 ¼ дюйма (32 мм) в соответствующих местах.

- Вставить анкера в отверстия нижним концом с пазами  с помощью установочного инструмента сначала маленьким концом в анкер  и затем  расширить анкер этим установочным инструментом несколькими ударами молотка.

- Снять с вала датчика нейлоновую защитную пленку. Протолкнуть болты через подшипники и распорки на каждом конце щелемера и затем затянуть болты в анкера.

- Проверить показание. Использовать таблицу 2 или показания калибровочного листа для проверки положения. Установка завершена.

  - Монтаж кабеля

Кабель должен быть направлен таким образом, чтобы минимизировать возможность повреждения его при движении оборудования, мусора или по каким-либо другим причинам.

Длина кабелей может быть наращена, не  влияя на  показания инструмента. Кабель всегда должен быть защищен от действия влаги, предпочтительно используя для этого материал на базе  эпоксидной  смолы (3МScotchcast,модель 82-А1).

  - Электрические шумы

При прокладывании кабелей  для прибора  следует  располагать их как можно дальше от источников электрических помех,  таких как, силовые линии, генераторы, двигатели, трансформаторы, места проведения дуговой сварки и т.д.

Кабели никогда не должны быть скрытой проводки или прокладываться с силовыми линиями переменного тока. Кабели приборов будут схватывать шум от  частоты 50 или 60 герц (или другой  величины), что может повлиять на  получение нестабильного показания. При возникновении трудностей необходимо связаться с заводом относительно вариантов с фильтрами, которые могут  применяться для  регистратора данных и показаний Геокона.

  - Молниезащита

В отличие от многочисленных других типов измерительной аппаратуры фирмы Геокон модель 4420 струнного щелемера не имеет какую-либо встроенную конструкцию грозозащиты , т.е разрядники типа трансзорб (transzorb) или плазменные. Обычно это не является проблемой, однако, если кабель прибора обнажен, то целесообразно установить защиту от воздействия молнии, поскольку импульс может проходить по кабелю к прибору и вызвать его повреждение.

Примите к сведению следующее:

- Если соединительный прибор соединен с клеммной коробкой или частями мультиплексером, такие компоненты как  разрядники плазма ( искровые разрядники ) могут устанавливаться в клеммной коробке или мультиплексере для измерения защит переходных процессов. Клеммные коробки и мультиплексеры, поставляемые  фирмой Геокон, предусматривают возможности для установки этих компонентов.

- Щиты грозоразрядников и ограждения, поставляемые фирмой Геокон , устанавливаются около прибора.Ограждение имеет съемную верхнюю часть и в случае повреждения щита защиты (LAB-3), пользователь может обслуживать компоненты ( или заменить щит).Предусмотрено соединение между этим ограждением и землей для обеспечения прохождения импульсов от прибора.(См. Рис 7). Проконсультируйтесь с изготовителем  для получения дополнительной информации по этим или альтернативным схемам грозозащиты.

- Плазмовые грозоразрядники могу вставляться в кабель прибора рядом с датчиком. Заземляющая полоса соединяет разрядник с землей, с заземляющим стержнем или другим заземляющим устройством.

- СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ

  - Работа считывающего устройства GK-401

GK-401 является главным считывающим устройством для всех струнных датчиков.

Соединить считывающее устройство, используя для этого свободные клеммы или соединитель. Красные и черные клеммы используются для струнного датчика, зеленые или голубые для провода экрана. GK-401 не может быть использован для термистора (см. раздел 3.4).

- Повернуть селектор дисплея в положение В (или F).Показания представляются в цифровом виде (Уравнение 4-1).

- Включить прибор  и показание появится в переднем окне дисплея. Последняя цифра может изменяться при снятии показания. Запишите величину на дисплее.Если появляются нули  или показание неустойчивое см. раздел 5 о предполагаемых нарушениях и способах устранения.

- С целью энергосбережения прибор выключается автоматически приблизительно через 4 минуты.

  - Работа считывающего устройства GK-403

GK-403  может сохранять показания  и также применять калибровочные коэффициенты для перевода показаний в инженерные единицы.Обратиться к инструкции прибора для получения дополнительной информации по режиму  показаний  G.Ниже приводятся указания для измерения в режимах  В и F (по аналогии с положением выключателя GK-401).

Соединить считывающее устройство с помощью свободных клемм или соединителя. Красные и черные клеммы используются для струнного датчика, белые или зеленые  для термистора  и голубой для экранного провода.

- Повернуть селектор дисплея в положение В (или F).Показания представляются в цифровом виде (Уравнение 4-1).

- Включить прибор  и показание появится в переднем окне дисплея. Последняя цифра может изменяться при снятии показания. Нажать кнопку Сохранить ( Store)  и записать величину  на дисплее. Если показания не появляется на дисплее  или показание неустойчивое см. раздел 5 о предполагаемых нарушениях и способах устранения. Величины от термистора будут читаться и выводиться в градусах  С .

- С целью энергосбережения прибор выключается автоматически приблизительно через 2 минуты.

  - Работа считывающего устройства GK 404

GK 404   -  это считывающий блок размером с ладонь, который показывает величину струнного  датчика и температуру в градусах Цельсия.

Считывающий блок GK 404  поставляется с  коммутационным шнуром для подсоединения к  измерительным приборам . Один конец состоит из 5-штыревой вилки для присоединения к существующему штепселю в нижней части корпуса GK 404. Другой конец состоит из 5 выводов, заканчивающихся зажимами аллигатора.Зажимы имеют разный цвет э- кпасный, чкрный, зеленый,белый и голубой.Цветом представлены положительные  выводы  ( красный ) , отрицательные выводы датчика имеют черный цвет, положительный вывод термистора (зеленый) , отрицательный вывод термистора (белый) и провод датчика (голубой).Зажимы должны  присоединяться к своим соответствующего цвета выводам, идущим от кабеля струнного датчика.

Для выбора положения воспользуйтесь кнопкой POS (положение) и кнопкой MODE (режим) для цифрового выбора Dg (цифры).

Выбор других функций осуществляется, как описано в руководстве GK 404, который будет  продолжать производить измерения и отображать показания на дисплее до тех пор, пока не будет нажата кнопка OFF (выключено) или  когда  с помощью автоматического  таймера отключается  прибор GK-404.

GK-404  контролирует постоянно  состояние (2) ячеек 1.5V AA и когда их общее напряжение падает до 2 V , на экране появляется фраза Batteries Low. В этой точке следует установить новый комплект батареек 1.5V AA.

  - Измерение температуры

Каждый щелемер оборудован термистором для считывания температур. Термистор предоставляет широкий диапазон  сопротивления на выходе по мере изменения температуры. В нормальном режиме белые и зеленые выводы присоединены к внутреннему термистору.

Считывающее устройство GK-404  не будет считывать температуру – для этого требуется омметр.

- Присоединить омметр к двум выводам  термистора, идущим от щелемера ( поскольку изменение сопротивления в зависимости от температуры слишком большое , эффект  сопротивления кабеля обычно незначительный).

- В таблице В-1 приводятся величины температуры для измеренных величин сопротивления. Поочередно с использованием уравнения В-1 можно рассчитать температуру.

Прим.: Устройства GK-403 и GK-404  автоматически снимут  показания термистора и представят  на дисплее температуру в градусах Цельсия.

- ПЕРЕВОД ДАННЫХ

  - Расчет деформации

Основные единицы, используемые Геоконом для измерения и перевода данных Щелемера  - это числа . Расчет цифровых единиц основывается на следующем уравнении :

Уравнение 1 – расчет чисел

Уравнение 2 -  Расчет деформации

Таблица 3  -  Коэффициенты перевода инженерных единиц

Например, первоначальное показание R0  при установке щелемера – 2500 знаков.Текущее показание R1 – 6000 знаков.Коэффициент тензочувствительности – 0.004457мм/знак. Деформационное изменение:

Dнеисправленное = (6000- 2500 мм) х 0.004457=+15.60 мм

Обращаем внимание, что увеличивающиеся показания (знаки) указывают на увеличение расширения.

Для  многочленных коэффициентов, указанных на калибровочных листах,используйте величину  R0 и коэффициенты чувствительности А и В с D , установленном на нуле , для расчета новой величины С. Затем для расчета смещения D замените величину R1 и примените величину А и В и новую величину С .

  - Корректировка температуры

Модель щелемера 4420 имеет небольшой коэффициент теплового расширения, так что во многих случаях корректировка не нужна. Однако,если необходима максимальная точность или наблюдаются экстремальные изменения температуры ( более 100 С) корректировку можно применить

Коэффициент температуры массива или пачки, к которой прикреплен щелемер  так же должен приниматься во внимание. Путем корректировки датчика изменения температуры можно определить коэффициент температуры массива или пачки. Используется следующее уравнение:

D corr. = ( (R1 – Ro) x G) + ((T1 –To) x K)

Уравнение 3  - Расчет деформации по откорректированной температуре

Где: R1 – текущее показание

Ro – первоначальное показание

G –  линейный коэффициент

T1 –  текущая температура

To –  исходная температура

K -    тепловой коэффициент (см. Уравнение 4)

Тесты показали, что тепловой коэффициент К изменяется в зависимости от положения оси  датчика.  Поэтому первым шагом процесса корректировкм температуры является определение соответствующего теплового коэффициента, основанного на следующем уравнении:

К = (( R1x M) + B) x G

Уравнение 4 – Расчет  теплового коэффициента

Где:   R1 –  текущее показание

M – множитель из таблицы 4

B – константа из таблицы 4

G -  линейный коэффициент из полученного калибровочного листа

Таблица 4 – Константы для расчета теплового коэффициента

Рассмотрим следующий пример использования модели 4420-25мм

Ro = 4773 знаков

R1 = 4589 знаков

To = 20.3 0 С

T1 = 32.90С

G = 0.00555мм/знак

K = ((( 4589 ч 0.000301) + 0.911) х 0.00555 ) = 0.0127

Dиспр. = ((R1 – Ro) x C ) + ((( T1 – To) x K)

Dиспр. = ((4589 -4773) x 0.00555 + (((32.9 – 20.3) x 0.0127 )

Dиспр.= (-184 x 0.00555) + 0.160

Dиспр.= -1.021 + 0.160

Dиспр.= - 0/861 mm

  - Факторы окружающей среды

Поскольку целью установки щелемера является проверка условий площадки, всегда следует следить  и регистрировать факторы, которые могут повлиять на эти условия. Незначительные факторы  могут иметь значительное влияние на состояние проверяемого  сооружения и служить для  ранней  диагностики потенциальных проблем. Некоторые из этих факторов включают, но не ограничиваются: бурением, дождевыми осадками, приливными уровнями,  балансами грунтов , последовательностью операций, транспортом, температурными и барометрическими изменениями, изменением персонала. Выполняющимися  поблизости строительными работами, изменением времен года и др.

- ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ремонт, поиск и устранение неисправностей в щелемере Геокон ограничиваются регулярными проверками соединений кабелей и ремонтом выводов.  Сами датчики  загерметизированы и не могут открываться для осмотра.Однако, существуют некоторые проблемы и ниже даются возможные их решения.За дополнительной помощью обращайтесь к заводу-изготовителю.

Неисправность: Показания щелемера нестабильны

Правильно ли выбрано положение считывающего устройства? Правильно ли выбраны уставки  возбуждения качающейся частоты при использовании автоматического регистратора данных?

Ось датчика проходит  вне указанного диапазона (или шире или уже). Заметим, что когда ось датчика вместе с регулировочным штырем (Рис. 1)полностью отведена назад в регулировочный паз , показания будут неустойчивыми, потому что вибрирующий провод   не находится под напряжением.

Есть ли поблизости источник электрических шумов? Наиболее вероятными источниками электрических шумов являются двигатели, генераторы и антенны.

Неисправность: невозможность снять показания

Обрезан ли или раздроблен кабель? Это можно проверить с помощью омметра.

Номинальное сопротивление между двумя выводами датчика (обычно это красный и черный выводы) составляет 180Ώ, ± 10 Ώ. При проверке не забывайте добавлять сопротивление кабеля ( медные   выводы 22 AWG имеют сопротивление приблизительно 14.7ом   /1000 или 48.ом5    / км). Если показания сопротивления бесконечны или очень высокие (более 1 мегаома) можно подозревать, что кабель где-то перерезан. Если сопротивление очень низкое ( менее 100 ом), возможно кабель коротит.Имеются специальные  заводские инструкции по ремонту оазорванных или закороченных кабелей.Обратитесь к изготовителю за дополнительной информацией.

Функционирует ли считывающее устройство или регистратор данных с другим датчиком). Если нет, то это указывает на наличие  повреждения как считывающего устройства так и регистратора данных