Руководство по эксплуатации

Модель 4450

Струнный датчик смещения (ВП)

Никакая часть данной инструкции не должна быть изменена или переделана без разрешения компании Geokon, Inc.

Geokon, Inc. не ответственнен за допущенные погрешности, ошибки вследствие неправильного понимания.

Гарантийныеобязательства

Компания Geokon Inc. гарантирует, что её продукция не будет иметь дефектов ни в части материалов, ни по исполнению при нормальном пользовании  и уходе в течение 13 месяцев со дня приобретения. Если в работе прибора отмечаются сбои, его следует возвратить на завод для оценки,  посылка заранее оплачена. При обнаружении дефектов в приборе, на заводе  Компании  прибор будет бесплатно отремонтирован или заменён.  В тех случаях, когда  имеются следы самовольных изменений или повреждений, как результата  интенсивного действия  коррозии, потока, тепла, влажности или вибрации, применения  несоответствующих технических требований, неправильного использования,  или свидетельства  нарушения прочих оперативных условий вне контроля Компании Geokon Inc., условия гарантии действовать не будут. Компоненты, которые подверглись износу или повреждены в результате неправильного использования, замене по гарантии не подлежат. Это относится к плавким предохранителям и батарейкам.

Компания Geokon Inc. производит приборы,  неправильное использование которых потенциально опасно.  Приборы должны устанавливаться  и использоваться только квалифицированным персоналом. Помимо указанных  никаких других гарантий не существует. Нет никаких других гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь подразумеваемыми гарантиями коммерческой или функциональной пригодности для конкретной цели. Компания Geokon Inc. не несёт никакой ответственности за ущерб или повреждения, нанесённые другому оборудованию прямым или  косвенным образом, в результате аварии, умышленными или  вытекающими, которые ложатся на покупателя в результате монтажа или использования продукта. Единственная компенсация  покупателя за нарушение настоящего соглашения   Компанией Geokon Inc.  или  какой-либо гарантии не должно превышать цену покупки, оплаченную покупателем Компании Geokon Inc.  за единицу или  несколько единиц продукции, или оборудование, прямо затронутое таким нарушением. Ни при каких обстоятельствах Компания Geokon Inc. не произведёт возмещений заявителю за ущерб, понесённый при смещении или переустановке оборудования.

При подготовке  инструкций и/или программного обеспечения были учтены все меры предосторожности по точности, однако, Компания Geokon Inc. не несёт никакой ответственности за упущения или ошибки, которые могут появиться, повреждения или ущербы, как результат пользования продукцией в соответствии с информацией в инструкциях или программном обеспечении.

СОДЕРЖАНИЕ

страница

1.	ВВЕДЕНИЕ	1

1.1. Принцип работы	1

2.	УСТАНОВКА	1

- Предварительные испытания	1

- Установка датчика смещения	1

- Укладка кабеля	2

- Электрический шум	2

- Начальное показание	2

- Молниезащита	2

3.	СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ	3

- Эксплуатация  измерительного  блокаGK-401	3

- Эксплуатация  измерительного  блокаGK-403	3

3.3  Эксплуатация измерительного  блокаGK-404	4

3.4. Температурные  измерения	4

4.	ОБРАБОТКА ДАННЫХ	4

- Расчет смещения	4

- Поправка на температуру	5

- Экологические факторы	6

5.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	7

ПРИЛОЖЕНИЕA- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	8

A.l. модель 4450 датчик смещения	8

A.2 терморезистор (см. также приложение В)	8

ПРИЛОЖЕНИЕ В–ОТКЛОНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОРЕЗИСТОРА

9

Список рисунков, таблиц и уравнений

страница

рисунок 1 - модель4450 датчик смещения	1

таблица 1 - модель4450 зависимость отсчета от положения в диапазоне	2

рисунок 2 –схема защиты от молнии	3

формула 1 –цифровой расчет	5

формула 2 –расчет смещения	5

таблица 2 –преобразования мер длины	5

формула 3 –Расчет смещения с поправкой на температуру	5

формула 4 –расчет теплового коэффициента	6

таблица 3 –расчет постоянной теплового коэффициента	6

таблица a-1 Модель4450 Технические условия датчика смещения	8

формула B-l Преобразование сопротивления терморезистора в температуру	9

таблица B-l Зависимость сопротивления терморезистора от температуры	9

1.  Введение

1.1. Принцип работы

Оборудование состоит из измерительного струнного элемента в рассечку с термически обработанной для снятия напряжения пружиной, которая соединена с проводом с одного конца и с соединительным стержнем с другого. Устройство полностью герметичное и работает при давлении 250 фунт-сила на квадратный дюйм. Так как соединительный стержень вынут из измерительного прибора, пружина удлинена повышая напряжение, измеряемое вибрирующим проводом. Напряжение в проводе прямо пропорционально удлинению, поэтому изменение положения может быть определено очень точно путем измерения изменения натяжения измерительным блоком вибрирующего провода.

Корпус обмотки и терморезистора

Нейлоновая стяжка

Стержень датчика

Корпусдатчика

Измерительный кабель(4 проводника, 22 американский калибр проволоки)

Установочный штырёк

Центровочный паз

Рисунок 1 - модель 4450 Датчиксмещения

ВНИМАНИЕ: Не вращайте стержень датчика смещения. Это может привести к необратимым повреждениям оборудования. Установочный штырёк на стержне датчика и центровочный паз на корпусе выполняют функцию направляющей детали для соосности.

2. УСТАНОВКА

2.1. Предварительные испытания

По получении оборудования, измерительный прибор должен быть проверен на работоспособность  (включая терморезистор). Обычно датчик смещения поставляется со стержнем закрытым примерно на 50% своего размера, или разрезной ПВХ втулкой (для датчиков размером более 100 мм (4 дюйма)) или нейлоновой кабельной стяжкой (см. рисунок 1). Это удерживает оборудование в напряжении, и таким образом позволяет защитить его во время морских перевозок. Прежде чем продолжить удалите разрезную ПВХ втулку или нейлоновую кабельную стяжку. Подсоедините измерительный прибор к устройству цифровой индикации, чтобы снять показания (см. раздел 3). Показания должны быть стабильными в диапазоне от 4000 до 5000. При удалении нейлоновой стяжки показания должны быть в диапазоне от 2000 до 3000 с установочным штырьком на патрубке корпуса (см. Рисунок 1).

При вынимании стержня датчика для проверки работоспособности не тяните стержень на длину большую, чем длина измерительного прибора!

Проверка без обрывности может быть также выполнена с использованием омметра. Сопротивление между вводами измерительного прибора должно составлять примерно180Ω, ±10Ω. Не забудьте добавить сопротивление кабеля при проверке (22 американский калибр проволоки, витая, с медными вводами приблизительно составит 14.7Ω/1000' или 48.5Ω/км, умножьте на 2 для обоих направлений). Между зеленым и белым должно примерно составлять 3000 ом при 25° (см. таблицу B-l), а между любым проводником и защитой должно превышать 2 мегаома.

2.2. Установка датчика смещения

- Сначала вставьте стержневой штырек датчика в центровочный паз датчика, чтобы предотвратить скручивания внутреннего вибрирующего провода во время установки.

- Поверните датчик примерно 16 раз, чтобы натянуть стержень датчика с его нитью #10-32, против монтажного устройства стержня.

- Прикрепите красный и черный вводы к измерительному блоку. Выберите цифровое считывание (позиция "B", см. Раздел 3).

- Мягко потяните трубку измерительного прибора, разъединяя пазтрубки и стержневой штырёк до достижения необходимых показателей (см. Таблицу 1).

- Удерживайте заданный показатель и закрепите поверхность измерительного прибора со стороныкабеля напротив или внутри монтажного устройства. Не поворачивайте трубку измерительного прибора относительно стержня во время закрепления. Примечание: датчик может быть поврежден, если его ударить и он упадет. (датчик может быть защищен при помощи быстро разъемного штекерного соединителя с нейлоновыми уплотнительными кольцами по краям, затянутыми на один оборот вручную).

| Датчик | Диапазон | Минимальный показатель | Максимальный показатель | Средний уровень | 1/3 сжатия1/3 растягивания | 1/3 растягивания1/3 сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартный12, 25, 50 мм | 5,000 | 2000 | 7000 | 5000 | 6500 | 4000 |
| Тонкий12,25,50мм | 10,000 | 3000 | 13000 | 8000 | 6000 | 9000 |
| Стандартный100, 150 мм | 5,000 | 2000 | 7000 | 5000 | 6500 | 4000 |

Таблица 1 - модель 4450 зависимость отсчета от положения в диапазоне

2.3.	Установка кабеля

Кабель должен быть проложен таким образом, чтобы минимизировать возможность повреждения вследствие смещения оборудования, обломков или других причин.

Кабели могут быть наращены для их удлинения, не влияя на показатели измерительного прибора. Место соединения всегда должно быть полностью водонепроницаемым, желательно с использованием эпоксидной смолы на основе набора для сращивания, например 3MScotchcast™ модель 82-A1. Эти наборы различаются в соответствии с производителем.

2.4.	Электрический шум

При укладке кабелей оборудования должна соблюдаться осторожность, они должны укладываться как можно дальше от возможных источников электрического воздействия, таких как линии электропередач, генераторы, электромоторы, трансформаторы, сварочные трансформаторы и т.д. Кабели никогда не должны быть уложены или проходить вблизи шин питания переменного тока. Кабели КИА работают в близи шума электросетей частотой 50 или 60 Гц (или другой частотой) и возможно это вызовет проблему получения точных показаний. Свяжитесь с производителем относительно фильтрационных вариантов доступных к использованию, если возникнут проблемы с регистраторами данных и приборами снятия показаний Geokon.

2.5.	Начальныепоказания

Начальные показания должны быть сняты и тщательно занесены с температурой во время установки. Эти показания служат отсылкой для последующих вычислений искажений.

2.6.	Молниезащита

Модель 4450 струнный датчик смещения отличается от множества других типов КИА производства Geokon, не имеет каких-либо компонентов полной защиты от молнии, т.е.усмирителей напряжения тока или плазменных разрядников для защиты от перенапряжений. Обычно это не является проблемой, однако если кабель КИА уязвим, было бы уместно установить элементы защиты от молний, т.к. случайный разряд может пройти по кабелю до измерительного прибора и уничтожить его.

Обратите внимание на следующие указания;

Если измерительный прибор подключен к клеммной коробке или мультиплексору, то в них могут быть установлены такие компоненты как плазменный разрядник для защиты от перенапряжений (искровые разрядники) для обеспечения мер временной защиты.

Клеммные коробки и мультиплексоры производимые компанией Geokon предусматривают место для установки этих компонентов.

Пульты разрядников для защиты от молний и корпуса также прилагаются от Geokon и устанавливаются вблизи КИА. Оболочка имеет съемную верхнюю часть, поэтому в случае повреждения защитного щита (LAB-3) пользователь может отремонтировать компоненты (или заменить пульт). Соединение между корпусом и землей выполнено для облегчения прохождения электрического напряжения от измерительного прибора при его резком подъеме (см. рисунок 2). Проконсультируйтесь с производителем о дополнительной информации по этим или альтернативным схемам молниезащиты.

Плазменные разрядники для защиты от перенапряжений могут быть загерметизированы эпоксидной смолой в кабеле измерительного прибора вблизи чувствительного элемента. Плоский провод заземления на “массу” будет соединять плазменный разрядник для защиты от перенапряжений с заземлением, либо со столбом уходящим в землю, либо другим подходящим заземлением, возможно таким как жила кабеля к которому прикреплен датчик.

Экстензометр

Клеммнаякоробка/Мултиплексор

Датчикмодель 4450 (внутрикорпусаэкстензометра)

Кабель КИА (обычно залегающий)

LAB-3 оболочка

LAB-3 пульт

поверхность

■

Заземлители

Рисунок 2 - схема защиты от молнии

3. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ

3.1. Эксплуатация измерительного блока GK-401

GK-401 является основным прибором считывания данных для всех датчиков смещения вибрирующего провода

Подсоедините измерительный блок, используя микропроволочные выводы или в случае оконечного устройства, при помощи соединителя. Красный и черный зажим для датчика вибрирующего провода, зеленый или синий зажим для защитного заземляющего провода. Измерительный блок GK-401 неможетсчитыватьданныестерморезистора (см. раздел 3.4).

- Включите измерительный блок. Переключите селектор изображений в положение "B". Измерительный блок теперь“цифровой” (см.формулу 1).

- Включите прибор и посреди экрана появится считывание данных. Последняя цифра может меняться на одно или два значения при считывании. Запишите показание на экране. Если на экране нули или показание нестабильно см. Раздел 5 для выявления возможных неисправностей и методов их устранения.

- Для сохранения энергии прибор выключится автоматически примерно через 4 минуты.

3.2. Эксплуатация измерительного блокаGK-403

GK-403 может сохранять показания прибора, а также может принимать во внимание калибровочные коэффициенты, чтобы преобразовывать показания в технические единицы измерения. Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации измерительного блока GK-403 для получения дополнительной информации о режиме "G". Следующие инструкции объяснят, как проводить измерения в режиме"B". Подсоедините измерительный блок, используя микропроволочные выводы или в случае оконечного устройства, при помощи соединителя. Красный и черный зажим для датчика вибрирующего провода, белый и зеленый для терморезистора, а синий зажим для защитного заземляющего провода.

- Включите измерительный блок. Переключите селектор изображений в положение "B". Измерительный блок теперь“цифровой” (см.формулу1).

- Включите прибор, и посреди экрана появится считывание данных. Последняя цифра может меняться на одно или два значения при считывании. Нажмите кнопку"Store" чтобы запомнить показание на экране. Если на экране ничего нет или показание нестабильно см. Раздел 5 для выявления возможных неисправностей и методов их устранения. Показания терморезистора будут считываться, и выводиться прямо в градусах Цельсия.

- Для сохранения энергии прибор выключится автоматически примерно через 2 минуты.

3.3 Эксплуатация измерительного блокаGK-404

Прибор GK-404 является карманной версией измерительного блока, который отображает значения вибрирующего провода и температуру в градусах Цельсия. В комплекте измерительного блока вибрирующего провода GK-404 идет съемный соединительный шнур для соединения с измерительными приборами вибрирующего провода. На одном конце шнура 5 штепсельных вилок для соединения с соответствующим гнездом на задней панели корпуса GK-404. На другом конце шнура 5 выводов с зажимами “крокодил” на конце. Обратите внимание, что цвет зажимов следующий: красный, черный, зеленый, белый и синий. Цвета означают положительный вывод вибрирующего провода(красный), отрицательный  вывод вибрирующего провода (черный), положительный вывод терморезистора (зеленый), отрицательный вывод терморезистора (белый) и защитный заземляющий кабель датчика (синий). Зажимы должны быть соединены с выводами соответствующего цвета на кабеле прибора вибрирующего провода. Используйте кнопку POS для выбора режима В и кнопку MODE для выбора Dg – цифрового режима. О выборе других функций описано в руководстве по эксплуатации GK-404.  Прибор GK-404 продолжит выполнять измерения до тех пора пока не будет нажата кнопка OFF, или в случае наличия автоматического выключения прибор выключится сам. На экране прибора GK-404 отображается заряд двух батарей 1.5VAA, если их общий заряд уменьшается до 2V, то на экране появляется сообщение Batteries Low. В этом случае необходимо установить комплект новых батарей.

3.4. Температурныеизмерения

Каждый датчик смещения вибрирующего провода снабжен терморезистором для считывания температуры. Терморезистор выдает колебание сопротивления на выходе в виде изменения температуры. Обычно белый и зеленый вывод соединен с внутренним терморезистором. Модель измерительного блока GK-401 не может считывать показания температуры, т.к. требуется цифровой омметр. Измерительные блоки моделей GK-403 и GK 404 автоматически считывают показатели терморезистора и выводят на экран в градусах Цельсия.

- Подсоедините омметр к двум выводам терморезистора выходящим из датчика (т.к. изменения сопротивления с температурой настолько велики, что влияние сопротивления кабеля обычно незначительно).

- Найдите соотношение температуры и сопротивления в таблице B-l (Приложение B). Как вариант температура может быть вычислена согласно формуле B-l (ПриложениеB). Например, сопротивление в 3400 ом эквивалентно 22° С. Если кабель длинный, то сопротивление кабеля может быть взято в расчет. Сопротивление в итого медного кабеля американского стандарта 22 примерно составляет 14.7Ω/1000' или 48.5Ω/км, умножьте на два для обоих направлений.

4.	ОБРАБОТКА ДАННЫХ

4.1. Расчет смещения

Основные элементы, используемые компанией Geokon для измерения и сокращения данных из датчиков смещения вибрирующего провода это “цифры”. Вычисление цифр основано на следующей формуле;

или

Формула 1 –Расчет цифр

Для преобразования цифр в смещение, принята следующая формула:

Формула 2 –Расчет смещения

где;	R1– текущие показания.

R0– начальные показания, обычно получаются при установке (см. раздел 2.4).

G– калибровочный коэффициент, обычно в мм/цифра или дюйм/цифра

Например, начальные показания, R0, при установке датчика смещения составили 6783. Текущие показания, R1, составляют 7228. Калибровочный коэффициент, G, составляет 0.011906 мм/цифра. Деформационное изменение таким образом составит:

Обратите внимание, что повышенные показатели указывают на повышенное растяжение.

Для преобразования других технических единиц см. таблицу 2

| Из В | Дюймы | Футы | Миллиметры | Сантиметры | Метры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дюймы | 1 | 12 | 0.03937 | 0.3937 | 39.37 |
| Футы | 0.0833 | 1 | 0.003281 | 0.03281 | 3.281 |
| Миллиметры | 25.4 | 304.8 | 1 | 10 | 1000 |
| Сантиметры | 2.54 | 30.48 | 0.10 | 1 | 100 |
| Метры | 0.0254 | 0.3048 | 0.001 | 0.01 | 1 |

Таблица2 –Преобразование мер длины

4.2. Поправка на температуру

Модель датчиков смещения вибрирующего провода 4450 имеет очень маленький коэффициент температурного расширения, поэтому во многих случаях поправка не требуется. Однако, если требуется максимальная точность или изменения температур чрезмерные(>10° C) поправки могут быть приняты.

Следующая формула принята:

Формула 3 –Расчет смещения с поправкой на температуру

где:	R1 – текущие показания.

R0 – начальные показания.

G – калибровочный коэффициент.

T1– текущая температура.

T0– начальная температура.

К– тепловой коэффициент (см. формулу 4).

Испытания показали, что тепловой коэффициент, K, изменяется в соответствии с положением стержня датчика. Следовательно, первый шаг в процессе поправки на температуру это определение корректного теплового коэффициента по следующей формуле:

Формула 4 –Расчеттепловогокоэффициента

где:	R1 – текущиепоказания.

TM– множитель из таблицы 3

ТВ– постояннаяиз таблицы 3

G – калибровочный коэффициент, обычно в мм/цифра или дюйм/цифра

| Модель: | 4450-12мм4450-0.5" | 4450-25 мм4450-1" | 4450-50 мм4450-2" | 4450-100 мм4450-4" | 4450-150 мм4450-6" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| множитель (TM): | 0.000295 | 0.000301 | 0.000330 | 0.000192 | 0.000216 |
| постоянная(ТВ): | 1.724 | 0.911 | 0.415 | 0.669 | 0.491 |

| Модель: | 4450-200мм4450-8.0" | 4450-300мм4450-12" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| множитель (TM): | 0.000305 | 0.000245 |  |  |  |
| постоянная(ТВ): | 0.240 | 0.564 |  |  |  |

Таблица3 –Расчет постоянной теплового коэффициента

Рассмотрим следующий пример на датчике смещения модель 4450-50 мм

R0= 6783

R1= 7228

T0= 15.8° С

T1= 27.2° С

G = 0,011906 mm/digit

К= ((7228 x0,000330) + 0,415) x0,011906 = 0,0333

4.3. Экологическиефакторы

Т.к. назначение установки датчика смещения является наблюдение за условиям и места, факторы которые могут повлиять на эти условия должны всегда быть наблюдаемы и записаны. По-видимому, незначительные воздействия могут влиять на поведение структуры и под наблюдением могут быть предупреждены серьезные проблемы. Некоторые из этих факторов включают, но не ограничиваются лишь: взрывные работы, осадки, приливные уровни, земляные и насыпные работы и их последствия, движение, температура и барометрические изменения, кадровые изменения, строительная активность вблизи, сезонные изменения и т.д.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Примите во внимание следующий список проблем и возможных решений при возникновении первых. За дополнительной помощью обращайтесь к производителю.

Признак неисправности: показания датчика смещения не стабильны

- Установлен ли измерительный блок в правильную позицию? При использовании регистратора данных для записи показаний автоматически правильно ли установлено возбуждение качающейся частоты? Попробуйте считать показания датчика смещения в других позициях считывания. Например, канал А у приборов GK-401 и GK-403 могут быть доступными для считывания датчика. Для преобразования периода канала А в цифры используйте формулу 1.

- Находится ли рядом электрический шум? Возможные источники электрического шума это электромоторы, электрогенераторы, трансформаторы, сварочные трансформаторы и антенны. Убедитесь, что защитный заземляющий провод подсоединен к заземлению, используется ли переносной измерительный блок или регистратор данных. Если используется модель измерительного блокаGK-401, зажим с зеленым контактом соединяется с неизолированным защитным заземляющим проводом кабеля датчика давления. Если используется модель GK-403, зажим с синим контактом соединяется с неизолированным защитным заземляющим проводом.

- Работает ли измерительный блок с другим датчиком перемещения? Если нет, то возможно у измерительного блока сели батарейки или он сломан. Прочитайте соответствующую главу руководства по эксплуатации о зарядке или устранении неполадок.

- Вышел ли датчик за пределы своего диапазона? Если да, то он может быть возвращен в исходное состояние, воспользуйтесь указаниями по установке во 2 разделе.

Признак неисправности: датчик смещения не считывает показания

- Поврежден ли кабель?  Это можно проверить омметром. Номинальное сопротивление между двумя выводами (обычно красным и черным) составляет 180Ω, ±100. Помните, что также следует учитывать сопротивление кабеля при проверке (сопротивление витых медных выводов американского стандарта  22 примерно составляет 14.7Ω/1000' или 48.5Ω/км, умножьте на два для обоих направлений). Если сопротивление стремится к бесконечности или его значения очень высоки (в мегаомах), значит проблема в поврежденном кабеле. Если сопротивление очень низкое (<100Ω) вероятно в кабеле короткое замыкание.

- Работает ли измерительный блок или регистратор данных с другим датчиком перемещения? Если нет, значит измерительный блок или регистратор данных неисправны. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации измерительного блока или регистратора данных для дальнейших указаний.

Приложение A- Технические  условия

A.1. Датчик смещения модель4450

| Диапазон: | 12 мм0.50 дюймов | 25 мм1 дюйм | 50 мм2 дюйм | 100 мм4 дюйм | 150 мм6 дюйм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешение:1 | 0.025% диапазона измерения прибора |  |  |  |  |
| Линейность: | 0.25% диапазона измерения прибора |  |  |  |  |
| Тепловое смещение от нуля:2 | < 0.05% диапазона измерения прибора/°C |  |  |  |  |
| Стабильность: | <0.2%/yr (при статических условиях) |  |  |  |  |
| Отклонение от номинала: | 115% |  |  |  |  |
| Диапазон температуры: | -40 to +80°C -40 to 180° F |  |  |  |  |
| Диапазон частоты:(стандартная модель) | 1200 - 2800 Гц |  |  |  |  |
| Диапазончастоты: (модель с тонким стержнем) | 1700 - 3600 Гц |  |  |  |  |
| Сопротивление витка: | 180Ω,+10Ω |  |  |  |  |
| Тип кабеля:3 | 2 витыхпары (4 проводника) фольговый экран22 американского стандарта, ПВХ оболочка, номинальныйнаружный диаметр=6.3 мм (0.250") |  |  |  |  |

ТаблицаA-1 Технические условия датчика смещения модель 4450

Примечания:

' минимальноевозможноеразрешениевзависимости от измерительного блока.

2	зависит от применения.

3	имеется полиуретановая оболочка.

A.2 Терморезистор (см.также приложениеВ)

диапазон: -80°до +150° Сточность: ±0.5° С

ПРИЛОЖЕНИЕ В – ИСТОЧНИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОРЕЗИСТОРА

Тип терморезистора: YSI 44005, Dale #1C3001-B3, Alpha

ША3001-ВЗ

Формула зависимости сопротивления от температуры:

Формула B-l Преобразование сопротивления терморезистора в температуру

где:

T = температурав°C

LnR = натуральный логарифм терморезисторного сопротивления

A = 1.4051 x 10"3 (коэффициенты подсчитываются в пределах -50 до +150° С)

В = 2.369 x 10"4

| ом | t° | ом | t° | ом | t° | ом | t° | ом | t° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201.IK | -50 | 16.60K | -10 | 2417 | +30 | 525.4 | +70 | 153.2 | +110 |
| 187.3K | -49 | 15.72K | -9 | 2317 | 31 | 507.8 | 71 | 149.0 | 111 |
| 174.5K | -48 | 14.90K | -8 | 2221 | 32 | 490.9 | 72 | 145.0 | 112 |
| 162.7K | -47 | 14.12K | -7 | 2130 | 33 | 474.7 | 73 | 141.1 | 113 |
| 151.7K | -46 | 13.39K | -6 | 2042 | 34 | 459.0 | 74 | 137.2 | 114 |
| I41.6K | -45 | 12.70K | -5 | 1959 | 35 | 444.0 | 75 | 133.6 | 115 |
| 132.2K | -44 | 12.05K | -4 | 1880 | 36 | 429.5 | 76 | 130.0 | 116 |
| 123.5K | -43 | 11.44K | -3 | 1805 | 37 | 415.6 | 77 | 126.5 | 117 |
| 115.4K | -42 | 10.86K | _2 | 1733 | 38 | 402.2 | 78 | 123.2 | 118 |
| 107.9K | -41 | 10.31K | -1 | 1664 | 39 | 389.3 | 79 | 119.9 | 119 |
| 101.OK | -40 | 9796 | 0 | 1598 | 40 | 376.9 | 80 | 116.8 | 120 |
| 94.4SK | -39 | 9310 | + 1 | 1535 | 41 | 364.9 | 81 | 113.8 | 121 |
| 88.46K | -38 | 8851 | 2 | 1475 | 42 | 353.4 | 82 | 110.8 | 122 |
| 82.87K | -37 | 8417 | 3 | 1418 | 43 | 342.2 | 83 | 107.9 | 123 |
| 77.66K | -36 | 8006 | 4 | 1363 | 44 | 331.5 | 84 | 105.2 | 124 |
| 72.81K | -35 | 7618 | 5 | 1310 | 45 | 321.2 | 85 | 102.5 | 125 |
| 6S.30K | -34 | 7252 | 6 | 1260 | 46 | 311.3 | 86 | 99.9 | 126 |
| 64.09K | -33 | 6905 | 7 | 1212 | 47 | 301.7 | 87 | 97.3 | 127 |
| 60.17K | -32 | 6576 | 8 | 1167 | 48 | 292.4 | 88 | 94.9 | 128 |
| 56.5 IK | -31 | 6265 | 9 | 1123 | 49 | 283.5 | 89 | 92.5 | 129 |
| 53.10K | -30 | 5971 | 10 | 1081 | 50 | 274.9 | 90 | 90.2 | 130 |
| 49.9IK | -29 | 5692 | 11 | 1040 | 51 | 266.6 | 91 | 87.9 | 131 |
| 46.94K | -28 | 5427 | 12 | 1002 | 52 | 258.6 | 92 | 85.7 | 132 |
| 44.16K | -27 | 5177 | 13 | 965.0 | 53 | 250.9 | 93 | 83.6 | 133 |
| 41.56K | -26 | 4939 | 14 | 929.6 | 54 | 243.4 | 94 | 81.6 | 134 |
| 39.I3K | -25 | 4714 | 15 | 895.8 | 55 | 236.2 | 95 | 79.6 | 135 |
| 36.86K | -24 | 4500 | 16 | 863.3 | 56 | 229.3 | 96 | 77.6 | 136 |
| 34.73K | -23 | 4297 | 17 | 832.2 | 57 | 222.6 | 97 | 75.8 | 137 |
| 32.74K | -22 | 4105 | 18 | 802.3 | 58 | 216.1 | 98 | 73.9 | 138 |
| 30.S7K | -21 | 3922 | 19 | 773.7 | 59 | 209.8 | 99 | 72.2 | 139 |
| 29.13K | -20 | 3748 | 20 | 746.3 | 60 | 203.8 | 100 | 70.4 | 140 |
| 27.49K | -19 | 3583 | 21 | 719.9 | 61 | 197.9 | 101 | 68.8 | 141 |
| 25.95K | -18 | 3426 | 22 | 694.7 | 62 | 192.2 | 102 | 67.1 | 142 |
| 24.5 IK | -17 | 3277 | 23 | 670.4 | 63 | 186.8 | 103 | 65.5 | 143 |
| 23.16K | -16 | 3135 | 24 | 647.1 | 64 | 181.5 | 104 | 64.0 | 144 |
| 21.89K | -15 | 3000 | 25 | 624.7 | 65 | 176.4 | 105 | 62.5 | 145 |
| 20.70K | -14 | 2872 | 26 | 603.3 | 66 | 171.4 | 106 | 61.1 | 146 |
| 19.58K | -13 | 2750 | 27 | 582.6 | 67 | 166.7 | 107 | 59.6 | 147 |
| I8.52K | -12 | 2633 | 28 | 562.8 | 68 | 162.0 | 108 | 58.3 | 148 |
| 17.53K | -11 | 2523 | 29 | 543.7 | 69 | 157.6 | 109 | 56.8 55.6 | 149 150 |

ТаблицаB-l Зависимость сопротивления терморезистора от температуры