Интрукция по эксплуатации

Модели 4911, 4911A

Арматурные Тензодатчики

Никакая часть данной инструкции не должна быть изменена или переделана без разрешения компании Geokon, Inc.

Geokon, Inc. не ответственнен за допущенные погрешности, ошибки вследствие неправильного понимания.

Гарантия производителя

Geokon, Inc. дает гарантию на материалы и работу на его продукцию в течение 13 месяцев с даты покупки, при правильном использовании и обслуживании. Если датчик или другой продукт сломался, то его необходимо отправить на завод-изготовитель ( оплата доставки за счет отправителя ), для проведения тщатеольного анализа на заводе. После проведения анализа в Geokon, если датчик или инструмент найден, что он действительно дефектный, то он будет отремонтирован или заменен новым бесплатно для клиента. ГАРАНТИЕЙ не будет покрываться продукция, если будут найдены, что датчик или инструмент был поломан вследствие неправильной эксплуатации, или как результат коррозии, замыкания, перегрева, излишней вибрации или попадания воды, использования не по назначению или использования в условиях, которые не предусмотрены заводом-производителем. Компоненты, которые истекли свой срок действия, или были повреждены вследствие неправильной эксплуатации, НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ. Это тоже относится и к предохранителям и батарейкам.

Geokon производит научные инструменты, которые при неправильном использовании, могут быть опасны. Инструменты и датчики должны устанавливаться только квалифицированным персоналом. Более нет каких-либо других гарантий, за исключением той, которая указана здесь. Geokon, Inc. не отвечает за поломки или дефекты другого оборудования, которые были сделаны специально или не специально, но у покупателя произошли как результат установки или использования продукции. Ни под какими условиями Geokon, Inc. не отвечает за это и не будет возмещать ущерб.

Хотя Geokon, Inc. производит свою продукцию с большой точностью и аккуратностью, он не отвечает за какие-либо неточности указанные в спецификациях, другой документации и программном обеспечении.

Данная инструкция, является только русской версией перевода для понимания установки и эксплуатации инструментов. По всем легальным вопросам, использовать инструкцию на английском языке, которая всегда приложена с продукции.

1.  Принцип работы

Модели 4911 и 4911А арматурных тензодатчиков разработаны для  измерения напряжений в стальных арматурах в бетонных конструкциях таких как мосты, стены и т.д.

Модель 4911А арматурного тензодатчика состоит из короткого куска высокопрочной стали вваренной между двумя  секциями из арматурной стали каждая длиной 457 мм длиной. Это сконструировано для того, чтобы этот датчик можно было вваривать между секциями стальных конструкций в бетонах ( см. Figure 1 )

Figure 1 – Модель 4911А  арматурного тензодатчика

Модель 4911 арматурного тензодатчика состоит из короткого куска высокопрочной стали вваренной между двумя  секциями из арматурной стали каждая длиной 594 мм длиной. Это сконструировано для того, чтобы этот датчик можно было привязывать проволокой к существующей уже арматуре стальных конструкций в бетонах ( см. Figure 2 )

Figure 2 – Модель 4911 арматурного тензодатчика

Обе эти модели отлично зарекомендовали себя..

Модели 4911 и 4911А  для чтения показаний подключаются к считывающему прибору моделей GK-401, GK-403, GK-404.

Имеется несколько различных моделей тензодатчиков. Обращайтесь в компанию- поставщик для получения полной информации о всех моделях и областях их применения.

Имеются как портативные считывающие устройства, а также дата-системы для сбора и считывания информации с нескольких датчиков. За дополнительной информацией обращайтесь в Geokon.

2.  Установка

Перед установкой произвести осмотр тензодатчика на предмет повреждений.

2.1 Установка тензодатчика модели 4911А.

Нормальная процедура – это вварить тензодатчик в арматуру ( см. Figure 3 ). Достаточная длина датчика позволяет приваривать его к арматуре без повреждения самого датчика, но необходимо при сварке проявлять осторожность, чтобы центральная часть тензодатчика не стала слишком горячей, чтобы расплавить эпоксидную смолу. Будьте осторожны при сварке, чтобы не повредить оплетку провода. После приваривания датчика к арматуре, протянуть провод по арматурному каркасу, привязывая его нейлоновыми скрутками через каждый 1 метр длины. Во избежание повреждения провода, не использовать скрутки из металлической проволоки.

Пометьте места установки и серийные номера тензодатчиков, для проведения калибровки.

Figure 3 – Установка модели 4911А

2.2  Установка тензодатчика модели 4911.

Нормальная процедура – это привязать стальной проволокой тензодатчик к арматуре около обоих концов и еще на 1/3 расстояния ( см. Figure 4 ). После привязывания датчика к арматуре, протянуть провод по арматурному каркасу, привязывая его нейлоновыми скрутками через каждый 1 метр длины. Во избежание повреждения провода, не использовать скрутки из металлической проволоки.

Пометьте места установки и серийные номера тензодатчиков, для проведения калибровки.

Figure 4 - Установка модели 4911

Figure 5 - Установка модели 4911 в деталях

3.  Чтение показаний

3.1  Считывающий прибор GK-401

Модель GK-401 – базовая модель для всех датчиков.

Красный и черный контакты для провода от датчика, зеленый – для провода с обмоткой.  Модель GK-401 не может снимать показания термистора (см. Секцию 3.4).

1.	Повернуть выключатель в положение "B" (или "F").  Показания в цифрах

2.	Включить прибор и показания появятся на дисплее. Последняя цифра может меняться на одну или две цифры при показаниях.Записать показания с дисплея. Если показывает нули или показания нестабильные, то обратиться к секции 5.

3.	Прибор отключается автоматически после 4 минут работы.

3.2  Считывающий прибор GK-403

Прибор GK-403 может хранить в памяти показания датчиков и также делает перевод единиц показаний в инженерные единицы. Смотри инструкцию по GK-403 для дополнительной информации о положении "G".  Ниже приведены инструкции для положений "B" and "F" (точно такие же как и для модели GK-401).

Красный и черный контакты для провода от датчика, белый и зеленый – для показаний термистора, синий – для провода с обмоткой.

1.	Повернуть выключатель в положение "B" (или "F").  Показания в цифрах

2.	Включить прибор и показания появятся на дисплее. Последняя цифра может меняться на одну или две цифры при показаниях. Нажать кнопку "Store" , чтобы записать в память показания с дисплея. Если показывает нули или показания нестабильные, то обратиться к секции 5. Показания термистора будут в градусах Цельсия.

3.   Прибор отключается автоматически после 2 минут работы.

3.3  Считывающий прибор GK404

Прибор GK404 для считывания показаний датчика и температуры в градусах Цельсия.

Прибор GK-404 поставляется со специальным кабелем для подключения к проводам от датчиков. Один конец этого кабеля с пятью разъемами для подключения к прибору, а второй конец с 5 проводами с защипами, для подключения к проводам от датчиков. Цвета защипов: красный – для положительного провода датчика, черный – для отрицательного провода датчика, зеленый – для положительного провода от термистора, белый – для отрицательного провода от термистора, синий – для провода с обмоткой.

Используй кнопку POS (Position) для положения B и кнопку MODE, чтобы выбрать цифровые показания Dg (digits).

3.4  Замер температур

Термистор дает различное сопротивление при изменениях температур.

1.	Подсоединить Омметр к двум проводам термистора, выходящими из пьезометра.

2.	 Для стандартных моделей, чтобы определить температуру от замеренного сопротивления, использовать Таблицу Table В-1. Или температура может быть расчитана, используя формулу Equation B-1.

.

4.  Расчет Данных

4.1  Корректировка Температуры

Правильный выбор материалов для производства датчиков, позволяет минимизировать разницу в температурах этих материалов при замерах. Так как датчики в основном установлены в местах, где сохраняется постоянная температура, поэтому корректировку температуры производить не надо в нормальных условиях.

Однако, если это необходимо, то корректировка может быть произведена при помощи показаний температуры от встроенного термистора в датчике.

Формула корректировки температуры:

Корректнрованная Температура = (Настоящая Темп. – Начальная Темп.) х Термальный Фактор

или

PT = (T1-T0) x K

APPENDIX B –  Соотношение Сопротивления Термистора к Температуре для Стандартных температур

Тип Термистора: YSI 44005, Dale #1C3001-B3, Alpha #13A3001-B3

Формула Сопротивления – Температура: Equation B1:

Где;	T = Tемпература в °C.

LnR = Сопротивление Термистора

A = 1.4051 ´ 10-3 (coefficients calculated over the -50 to +150° C. span)

B = 2.369 ´ 10-4

C = 1.019 ´ 10-7

| Ohms | Temp | Ohms | Temp | Ohms | Temp | Ohms | Temp | Ohms | Temp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201.1K | -50 | 16.60K | -10 | 2417 | +30 | 525.4 | +70 | 153.2 | +110 |
| 187.3K | -49 | 15.72K | -9 | 2317 | 31 | 507.8 | 71 | 149.0 | 111 |
| 174.5K | -48 | 14.90K | -8 | 2221 | 32 | 490.9 | 72 | 145.0 | 112 |
| 162.7K | -47 | 14.12K | -7 | 2130 | 33 | 474.7 | 73 | 141.1 | 113 |
| 151.7K | -46 | 13.39K | -6 | 2042 | 34 | 459.0 | 74 | 137.2 | 114 |
| 141.6K | -45 | 12.70K | -5 | 1959 | 35 | 444.0 | 75 | 133.6 | 115 |
| 132.2K | -44 | 12.05K | -4 | 1880 | 36 | 429.5 | 76 | 130.0 | 116 |
| 123.5K | -43 | 11.44K | -3 | 1805 | 37 | 415.6 | 77 | 126.5 | 117 |
| 115.4K | -42 | 10.86K | -2 | 1733 | 38 | 402.2 | 78 | 123.2 | 118 |
| 107.9K | -41 | 10.31K | -1 | 1664 | 39 | 389.3 | 79 | 119.9 | 119 |
| 101.0K | -40 | 9796 | 0 | 1598 | 40 | 376.9 | 80 | 116.8 | 120 |
| 94.48K | -39 | 9310 | +1 | 1535 | 41 | 364.9 | 81 | 113.8 | 121 |
| 88.46K | -38 | 8851 | 2 | 1475 | 42 | 353.4 | 82 | 110.8 | 122 |
| 82.87K | -37 | 8417 | 3 | 1418 | 43 | 342.2 | 83 | 107.9 | 123 |
| 77.66K | -36 | 8006 | 4 | 1363 | 44 | 331.5 | 84 | 105.2 | 124 |
| 72.81K | -35 | 7618 | 5 | 1310 | 45 | 321.2 | 85 | 102.5 | 125 |
| 68.30K | -34 | 7252 | 6 | 1260 | 46 | 311.3 | 86 | 99.9 | 126 |
| 64.09K | -33 | 6905 | 7 | 1212 | 47 | 301.7 | 87 | 97.3 | 127 |
| 60.17K | -32 | 6576 | 8 | 1167 | 48 | 292.4 | 88 | 94.9 | 128 |
| 56.51K | -31 | 6265 | 9 | 1123 | 49 | 283.5 | 89 | 92.5 | 129 |
| 53.10K | -30 | 5971 | 10 | 1081 | 50 | 274.9 | 90 | 90.2 | 130 |
| 49.91K | -29 | 5692 | 11 | 1040 | 51 | 266.6 | 91 | 87.9 | 131 |
| 46.94K | -28 | 5427 | 12 | 1002 | 52 | 258.6 | 92 | 85.7 | 132 |
| 44.16K | -27 | 5177 | 13 | 965.0 | 53 | 250.9 | 93 | 83.6 | 133 |
| 41.56K | -26 | 4939 | 14 | 929.6 | 54 | 243.4 | 94 | 81.6 | 134 |
| 39.13K | -25 | 4714 | 15 | 895.8 | 55 | 236.2 | 95 | 79.6 | 135 |
| 36.86K | -24 | 4500 | 16 | 863.3 | 56 | 229.3 | 96 | 77.6 | 136 |
| 34.73K | -23 | 4297 | 17 | 832.2 | 57 | 222.6 | 97 | 75.8 | 137 |
| 32.74K | -22 | 4105 | 18 | 802.3 | 58 | 216.1 | 98 | 73.9 | 138 |
| 30.87K | -21 | 3922 | 19 | 773.7 | 59 | 209.8 | 99 | 72.2 | 139 |
| 29.13K | -20 | 3748 | 20 | 746.3 | 60 | 203.8 | 100 | 70.4 | 140 |
| 27.49K | -19 | 3583 | 21 | 719.9 | 61 | 197.9 | 101 | 68.8 | 141 |
| 25.95K | -18 | 3426 | 22 | 694.7 | 62 | 192.2 | 102 | 67.1 | 142 |
| 24.51K | -17 | 3277 | 23 | 670.4 | 63 | 186.8 | 103 | 65.5 | 143 |
| 23.16K | -16 | 3135 | 24 | 647.1 | 64 | 181.5 | 104 | 64.0 | 144 |
| 21.89K | -15 | 3000 | 25 | 624.7 | 65 | 176.4 | 105 | 62.5 | 145 |
| 20.70K | -14 | 2872 | 26 | 603.3 | 66 | 171.4 | 106 | 61.1 | 146 |
| 19.58K | -13 | 2750 | 27 | 582.6 | 67 | 166.7 | 107 | 59.6 | 147 |
| 18.52K | -12 | 2633 | 28 | 562.8 | 68 | 162.0 | 108 | 58.3 | 148 |
| 17.53K | -11 | 2523 | 29 | 543.7 | 69 | 157.6 | 109 | 56.8 | 149 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55.6 | 150 |

Table B-1  Соотношение Сопротивления Термистора к Температуре для Стандартных температур