Инструкция по эксплуатации

Модель 4999

Клеммная коробка

Ни одна из частей настоящей инструкции никоим образом не может быть воспроизведена без письменного согласия на то Корпорации Geokon

Информация, содержащаяся в Инструкции,  считается точной и надежной. Однако, Корпорации Geokon не несет никакой ответственности за описки, пропуски или неправильное толкование. Содержащаяся в Инструкции информация, подлежит изменениям без предварительного уведомления.

Гарантия производителя

Компания GeokonInc. гарантирует, что её продукция не будет иметь дефектов ни в части материалов, ни по исполнению при нормальном пользовании  и уходе в течение 13 месяцев со дня приобретения. Если в работе прибора отмечаются сбои, его следует возвратить на завод для оценки,  посылка заранее оплачена. При обнаружении дефектов в приборе, на заводе  Компании  прибор будет бесплатно отремонтирован или заменён.  В тех случаях, когда  имеются следы самовольных изменений или повреждений, как результата  интенсивного действия  коррозии, потока, тепла, влажности или вибрации, применения  несоответствующих технических требований, неправильного использования,  или свидетельства  нарушения прочих оперативных условий вне контроля Компании GeokonInc., условия гарантии действовать не будут. Компоненты, которые подверглись износу или повреждены в результате неправильного использования, замене по гарантии не подлежат. Это относится к плавким предохранителям и батарейкам.

Компания GeokonInc. производит приборы,  неправильное использование которых потенциально опасно.  Приборы должны устанавливаться  и использоваться только квалифицированным персоналом. Помимо указанных  никаких других гарантий не существует. Нет никаких других гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь подразумеваемыми гарантиями коммерческой или функциональной пригодности для конкретной цели. Компания GeokonInc. не несёт никакой ответственности за ущерб или повреждения, нанесённые другому оборудованию прямым или  косвенным образом, в результате аварии, умышленными или  вытекающими, которые ложатся на покупателя в результате монтажа или использования продукта. Единственная компенсация  покупателя за нарушение настоящего соглашения   Компанией GeokonInc.  или  какой-либо гарантии не должно превышать цену покупки, оплаченную покупателем Компании GeokonInc.  за единицу или  несколько единиц продукции, или оборудование, прямо затронутое таким нарушением. Ни при каких обстоятельствах Компания GeokonInc. не произведёт возмещений заявителю за ущерб, понесённый при перемещении или переустановке оборудования.

При подготовке  инструкций и/или программного обеспечения были учтены все меры предосторожности по точности, однако, Компания GeokonInc. не несёт никакой ответственности за упущения или ошибки, которые могут появиться, повреждения или ущербы, как результат пользования продукцией в соответствии с информацией в инструкциях или программном обеспечении.

Содержание

- Введение

- Монтаж клеммной коробки

- Подсоединение датчиков к блоку выводов

- Схемы коммутации

Модель 4999-11-4S

Модель 4999-11-8S

Модель 4999-16VTS

Модель 4999-32 VTS

Модель 4999-32 VWS

- Технические характеристики

1.Введение

Клеммная коробка модели 4999 предназначена для использования со струнными датчиками Geokon с термистором или без него. Имеются различные модели:

Модель 4999-11-4Sдлямаксимум 8 струнных датчиков с термисторами

Модель 4999-11-8Sдлямаксимум 8 струнных датчиков с термисторами

Модель 4999-16VTSдлямаксимум 16 струнных датчиков с термисторами

Модель 4999-32 VTSдлямаксимум 32 струнных датчиков с термисторами

Модель 4999-32 VWSдлямаксимум 32 струнных датчиков (без термисторов)

Клеммная коробка легко позволяет вручную подсоединить коробку для считывания показаний (GK401, GK403 или GK404), к множеству струнных датчиков с помощью клемм с цветным кодом, монтируемых ниже поворотных  переключателей на экране клеммной коробки, к которой могут прикрепляться микропроволочные выводы (коммутационный шнур) коробки для считывания показаний. Используется поворотный переключатель для выбора канала или датчика,  с которого снимаются показания коробкой для считывания показаний.

Кабели от датчиков проводятся внутрь коробки для считывания показаний через нейлоновые шнуровые ниппели, устанавливаемые в корпусе снизу или сбоку. Нейлоновые шнуровые ниппели обеспечивают ослабление натяжения, а также имеют резиновую изолирующую втулку, которая плотно подсоединяется к кабелю и предотвращает проникновение воды внутрь. Важно, чтобы любые неиспользуемые кабельные вводы были изолированы путем закрепления неиспользуемых нейлоновых шнуровых ниппелей на белых пластиковых пробках, специально предназначенных для этих целей.

От перенапряжений датчики защищены газоразрядными лампами, монтируемыми на щитке с зажимами. На внешней стороне корпуса устраивается наконечник заземляющего проводника для подсоединения к заземляющему стержню.

Клеммная коробка имеет корпус NEMA 4X с защитой от воздействий окружающей среды (брызгонепроницаемый), обеспечиваемой поворотным кожухом с бесшовной прокладкой (литой), на которую  нужно с усилием нажать на корпусе, когда закрыты оба зажима, держащие крышку. Сама клеммная коробка сделана из полиэстера,  армированного стекловолокном.

Монтажные кронштейны из полиэстера с отверстиями для болтов наверху и внизу клеммной коробки позволяют монтировать ее на любой вертикальной поверхности.

Схемакоммутацииприлагаетсявнутриповоротногокожуха.

2.	МОНТАЖ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ

Клеммная коробка должна монтироваться на плоской вертикальной поверхности с использованием отверстий на монтажных кронштейнах или «ножек» наверху или внизу корпуса. Чтобы защита от перенапряжений была эффективной, наконечник заземляющего проводника с наружи клеммной коробки должен подсоединяться к прочному заземляющему устройству толстым медным проводом. Это может быть медный стержень, установленный в землю, или металлические предметы, например, водопроводные трубы или электрические каналы и т.п., которые сами хорошо заземлены. В качестве аксессуаров имеются медные заземляющие стержни заземляющие проволочные хомуты.

3.	ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ К БЛОКУ ВЫВОДОВ

Клеммная коробка использует пружинные соединения в блоке выводов.

Пропустите кабель датчика через нейлоновый шнуровой ниппель внутрь клеммной коробки и подсоедините к соответствующему 5-позиционному блоку выводов, выполняя инструкции соответствующей схемы соединений. Обратитесь к схеме соединений, прикрепленной внутри крышки или к схеме соединений, приведенной в Разделе 4 данной инструкции. При использовании пружинных клемм, для того, чтобы присоединении нажать пружинящий рычаг, воткните голый провод в соседнее отверстие, а затем отпустите пружину. Убедитесь, что установлено должное соединение путем натягивания проволочного вывода.

4. Схемы коммутации

Модель 4999-11-4S

4 струнных прибора с 4-мя термисторами

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Подсоедините коммутационный шнур (микропроволочные выводы) для GK-403 или GK-404 следующим образом:

| Загрузка цвета | Ярлык коммутационной пластины |
| --- | --- |
| красный | (прибор) Gage + |
| Черный | (прибор) Gage - |
| Белый | Термистор |
| Зеленый | Термистор |
| Синий | Кабельный экран |

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПАНЕЛИ ВЫВОДОВ

Подсоедините кабельные провода различных приборов к блокам выводов в указанном ниже порядке.

s

| Ярлык | Номер прибора | Цвет провода | Ярлык | Номер прибора | Цвет провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H | 1 | красный | 5H | 3 | красный |
| 1L |  | Черный | 5L |  | Черный |
| 2H |  | белый | 6H |  | белый |
| 2L |  | зеленый | 6L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран |
| 3H | 2 | красный | 7H | 4 | красный |
| 3L |  | черный | 7L |  | черный |
| 4H |  | белый | 8H |  | белый |
| 4L |  | зеленый | 8L |  | зеленый |

Экран

экран

S

Модель 4999-11-8S

8 струнныхприборовс 8-ютермисторами

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Подсоедините коммутационный шнур (микропроволочные выводы) для GK-403 илиGK-404 следующим образом:

| Загрузка цвета | Ярлык коммутационной пластины |
| --- | --- |
| красный | (прибор) Gage + |
| Черный | (прибор) Gage - |
| Белый | Термистор |
| Зеленый | Термистор |
| Синий | Кабельный экран |

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПАНЕЛИ ВЫВОДОВ

Подсоедините кабельные провода различных приборов к колодкам с зажимами в указанном ниже порядке.

| Ярлык | Номер прибора | Цвет провода | Ярлык | Номер прибора | Цвет провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H | 1 | красный | 9H | 5 | красный |
| 1L |  | черный | 9L |  | черный |
| 2H |  | белый | 10H |  | белый |
| 2L |  | зеленый | 10L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран |
| 3H | 2 | красный | 11H | 6 | красный |
| 3L |  | черный | 11L |  | черный |
| 4H |  | белый | 12H |  | белый |
| 4L |  | зеленый | 12L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран |
| 5H | 3 | красный | 13H | 7 | красный |
| 5L |  | черный | 13L |  | черный |
| 6H |  | белый | 14H |  | белый |
| 6L |  | зеленый | 14L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран |
| 7H | 4 | красный | 15H | 8 | красный |
| 7L |  | черный | 15L |  | черный |
| 8H |  | белый | 16H |  | белый |
| 8L |  | зеленый | 16L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран |

Модель 4999-16VTS

16 струнных приборов с 16-ю термисторами

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Подсоедините коммутационный шнур (микропроволочные выводы) для GK-403 илиGK-404 следующим образом:

| Загрузка цвета | Ярлык коммутационной пластины |
| --- | --- |
| красный | (прибор) Gage + |
| Черный | (прибор) Gage - |
| Белый | Термистор |
| Зеленый | Термистор |
| Синий | Кабельный экран |

Примечание: Для чтения позиций 9 - 16 первый переключатель на передней панели (1-8) должен быть переведен на "9-16."

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПАНЕЛИ ВЫВОДОВ

Подсоедините кабельные провода различных приборов к колодкам с зажимами в указанном ниже порядке.

| Ярлык | Номер прибора | Цвет провода | Ярлык | Номер прибора | Цвет провода | Ярлык | Номер прибора | Цвет провода | Ярлык | Номер прибора | Цвет провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H | 1 | красный | 9H | 5 | красный | 17H | 9 | красный | 25H | 13 | красный |
| 1L |  | черный | 9L |  | черный | 17L |  | черный | 25L |  | черный |
| 2H |  | белый | 10H |  | белый | 18H |  | белый | 26H |  | белый |
| 2L |  | зеленый | 10L |  | зеленый | 18L |  | зеленый | 26L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран |
| 3H | 2 | красный | 11H | 6 | красный | 19H | 10 | красный | 27H | 14 | красный |
| 3L |  | черный | 11L |  | черный | 19L |  | черный | 27L |  | черный |
| 4H |  | белый | 12H |  | белый | 20H |  | белый | 28H |  | белый |
| 4L |  | зеленый | 12L |  | зеленый | 20L |  | зеленый | 28L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран |
| 5H | 3 | красный | 13H | 7 | красный | 21H | 11 | красный | 29H | 15 | красный |
| 5L |  | черный | 13L |  | черный | 21L |  | черный | 29L |  | черный |
| 6H |  | белый | 14H |  | белый | 22H |  | белый | ЗОН |  | белый |
| 6L |  | зеленый | 14L |  | зеленый | 22L |  | зеленый | 30L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран |
| 7H | 4 | красный | 15H | 8 | красный | 23 H | 12 | красный | 31H | 16 | красный |
| 7L |  | черный | 15L |  | черный | 23 L |  | черный | 31L |  | черный |
| 8H |  | белый | 16H |  | белый | 24H |  | белый | 32H |  | белый |
| 8L |  | зеленый | 16L |  | зеленый | 24L |  | зеленый | 32L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран |

Модель 4999-32VTS

32 струнных приборас 32-я термисторами

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Подсоедините коммутационный шнур (микропроволочные выводы) для GK-403 илиGK-404 следующим образом:

| Загрузка цвета | Ярлык коммутационной пластины |
| --- | --- |
| красный | (прибор) Gage + |
| Черный | (прибор) Gage - |
| Белый | Термистор |
| Зеленый | Термистор |
| Синий | Кабельный экран |

Примечание: Для чтения позиций 9 - 16 первый переключатель на передней панели (1-8) должен быть переведен на "9-16."Для чтения позиций 17-24 первый переключатель должен быть переведен на "17-24."Для чтения позиций 25-32 первый переключатель должен быть переведен на "25-32."

Электропроводка панели выводов: Монтируются две панели к нижней пластине. Подсоедините проводами первые 16 приборов и термисторов к панели 1 как показано на чертеже. Подсоедините проводами приборы и термисторы 17 - 32 к панели 2.

17-32        панель 2

панель 1

Подсоедините кабельные провода приборов к колодкам с зажимами в указанном ниже порядке:

| Ярлык | Номер прибора | Цвет провода | Ярлык | Номер прибора | Цвет провода | Ярлык | Номер прибора | Цвет провода | Ярлык | Номер прибора | Цвет провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H | 1 или17 | красный | 9H | 5 или21 | красный | 17H | 9 or 25 | красный | 25H | 13 or 29 | красный |
| 1L |  | черный | 9L |  | черный | 17L |  | черный | 25L |  | черный |
| 2H |  | белый | 10H |  | белый | 18H |  | белый | 26H |  | белый |
| 2L |  | зеленый | 10L |  | зеленый | 18L |  | зеленый | 26L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран |
| 3H | 2 или18 | красный | 11H | 6 или22 | красный | 19H | 10 or 26 | красный | 27H | 14 or 30 | красный |
| 3L |  | черный | 11L |  | черный | 19L |  | черный | 27L |  | черный |
| 4H |  | белый | 12H |  | белый | 20H |  | белый | 28H |  | белый |
| 4L |  | зеленый | 12L |  | зеленый | 20L |  | зеленый | 28L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран |
| 5H | 3or19 | красный | 13H | 7 or 23 | красный | 21H | 11 or 27 | красный | 29H | 15 or 31 | красный |
| 5L |  | черный | 13L |  | черный | 21L |  | черный | 29L |  | черный |
| 6H |  | белый | 14H |  | белый | 22H |  | белый | ЗОН |  | белый |
| 6L |  | зеленый | 14L |  | зеленый | 22L |  | зеленый | 30L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран |
| 7H | 4 or 20 | красный | 15H | 8 or 24 | красный | 23H | 12 or 28 | красный | 31H | 16 or 32 | красный |
| 7L |  | черный | 15L |  | черный | 23L |  | черный | 31L |  | черный |
| 8H |  | белый | 16H |  | белый | 24H |  | белый | 32H |  | белый |
| 8L |  | зеленый | 16L |  | зеленый | 24L |  | зеленый | 32L |  | зеленый |
| S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран | S |  | экран |

Модель 4999-32VWS

32 струнных прибора

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Подсоедините коммутационный шнур (микропроволочные выводы) для GK-403 илиGK-404 следующим образом:

| Загрузка цвета | Ярлык коммутационной пластины |
| --- | --- |
| красный | красный (Gage +) |
| черный | Черный (Gage -) |
| синий | синий (кабельный экран) |

Примечание: Приборы, подсоединенные к позициям 1 - 16 на панели выводов выбираются левым поворотным переключателем. Приборы, подсоединенные к позициям 17 - 32 на панели выводов выбираются правым поворотным переключателем.

Для чтения позиций1 - 8: Подсоедините вводы под зажимы коммутационного шнура к клеммам, обозначенным  "1-8."

Для чтения позиций9 - 16: Подсоедините вводы под зажимы коммутационного шнура к клеммам, обозначенным  "9-16."

Для чтения позиций17 - 24: Подсоедините вводы под зажимы коммутационного шнура к клеммам, обозначенным  "17-24."

Для чтения позиций25 - 32: Подсоедините вводы под зажимы коммутационного шнура к клеммам, обозначенным  "25-32."

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПАНЕЛИ ВЫВОДОВ

Подсоедините кабельные провода приборов к колодкам с зажимами в указанном ниже порядке:

| Ярлык | Номер прибора | Цвет провода | Ярлык | Номер прибора | Цвет провода | Ярлык | Номер прибора | Цвет провода | Ярлык | Номер прибора | Цвет провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H | 1 | Красный | 9H | 9 | Красный | 17H | 17 | Красный | 25H | 25 | Красный |
| 1L |  | Черный | 9L |  | Черный | 17L |  | Черный | 25L |  | Черный |
| 2H | 2 | Красный | 10H | 10 | Красный | 18H | 18 | Красный | 26H | 26 | Красный |
| 2L |  | Черный | 10L |  | Черный | 18L |  | Черный | 26L |  | Черный |
| S | 1 &2 | Экран | S | 9&10 | Экран | S | 17 & 18 | Экран | S | 25&26 | Экран |
| 3H | 3 | Красный | 11H | 11 | Красный | 19H | 19 | Красный | 27H | 27 | Красный |
| 3L |  | Черный | 11L |  | Черный | 19L |  | Черный | 27 L |  | Черный |
| 4H | 4 | Красный | 12H | 12 | Красный | 20H | 20 | Красный | 28H | 28 | Красный |
| 4L |  | Черный | 12L |  | Черный | 20L |  | Черный | 28L |  | Черный |
| S | 3&4 | Экран | S | 11 &12 | Экран | S | 19 & 20 ^ | Экран | S | 27&28 | Экран |
| 5H | 5 | Красный | 13H | 13 | Красный | 21H | 21 | Красный | 29 H | 29 | Красный |
| 5L |  | Черный | 13L |  | Черный | 21L |  | Черный | 29L |  | Черный |
| 6H | 6 | Красный | 14H | 14 | Красный | 22H | 22 | Красный | ЗОН | 30 | Красный |
| 6L |  | Черный | 14L |  | Черный | 22L |  | Черный | 30L |  | Черный |
| S | 5&6 | Экран | S | 13&14 | Экран | S | 21 &22 | Экран | S | 29&30 | Экран |
| 7H | 7 | Красный | 15H | 15 | Красный | 23 H | 23 | Красный | 31H | 31 | Красный |
| 7L |  | Черный | 15L |  | Черный | 23L |  | Черный | 31L |  | Черный |
| 8H | 8 | Красный | 16H | 16 | Красный | 24H | 24 | Красный | 32H | 32 | Красный |
| 8L |  | Черный | 16L |  | Black | 24L |  | Black | 32L |  | Красный |
| S | 7&8 | Экран | S | 15 & 16 | Экран | S | 23&24 | Экран | S | 31 &32 | Черный |

5. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трехполюсный плазменный разрядник для защиты от перенапряжений

Пробивное напряжение при номинальном постоянном токе: 230В Длительность перенапряжения: 400 (10/1000 мс(миллисекунд) импульс @ 500 A)

Максимальный сверх ток: 10 ка на каждой стороне (8/20 μs (микросекунд)импульс)

Сопротивление изоляции: 10000 MΩ                                                                  Рабочая температура: -65 to +125°С

Двухполюсный плазменный разрядник для защиты от перенапряжений

Пробивное напряжение при номинальном постоянном токе:300В Длительность перенапряжения:  1000 (10/1000 μsимпульс @ 500 A) Максимальный сверхток: 20 ка (8/20 μsимпульс) Сопротивление изоляции: 10000 MΩРабочая температура: -65 to +125°С