Мировой лидер в области вибрационно-струнных технологий

Инструкция по эксплуатации

Модель 6150B Стандартный адресно-аналоговый

микроэлектромеханический инклинометр

Все права защищены ©, 2014, 2015 Geokon, Inc. (ВЫПУСК A 3/15)

Гарантийные обязательства

Компания Geokon, Inc. гарантирует отсутствие на своей продукции дефектов материалов и недостатков качества изготовления при нормальной эксплуатации в течение срока службы 13 месяцев со дня приобретения. При обнаружении неисправности компонента его необходимо отправить на завод для проверки с условием предоплаты транспортировки. После выполнения проверки проведенной Geokon, и в случае обнаружения дефекта, будут бесплатно выполнены ремонт или замена. При этом действие гарантии будет отменено  в случае обнаружения следов неумелого обращения или повреждений в результате чрезмерного воздействия коррозии, тока, нагрева, сырости или вибраций, а также ввиду несоблюдения технических требований, ненадлежащего применения, ненадлежащего использования или несоблюдения прочих условий работы, установленных  Geokon. На компоненты со следами износа или повреждений, образовавшихся в результате ненадлежащего использования гарантия не действует, также как на предохранители и аккумуляторные батареи.

Geokon производит приборы для измерений, ненадлежащее использование которых представляет потенциальную опасность. Приборы для измерений предназначены для установки и использования только квалифицированными работниками. Прочие гарантийные обязательства, отличные от заявленных в данном документе не являются действительными. Прочие гарантийные обязательства, такие как прямо оговоренная либо связанная гарантия, включая но не ограничиваясь  связанной гарантией на  товарное состояние и  пригодность для определенного вида применения, также не являются действительными. Geokon, Inc. не несет ответственности за повреждения или материальный ущерб нанесенные другому оборудованию, прямым или косвенным образом или случайно, а также ввиду отдельных действий или последствий, в случаях, возможного проявления указанных признаков в результате установки или использования изделия покупателем. Средства правовой защиты продавца при предъявлении каких-либо претензий к данному соглашению с Geokon, Inc. или в случае предъявления каких-либо претензий к каким-либо гарантийным обязательствам, предоставляемым Geokon, Inc., не должны рассматривать заявляемые убытки, в размере превышающем цену покупки, оплаченной покупателем на счет компании Geokon, Inc. за компоненты или оборудование, непосредственно связанные с подобными претензиями. Geokon ни при каких обстоятельствах не будет компенсировать заявителю убытки, возникшие при установке и/или демонтаже оборудования.

Подготовка руководств и/или программного обеспечения были выполнены Geokon, Inc. с особой тщательностью; при этом компания Geokon, Inc. не несет ответственность за какие-либо возможные упущения или ошибки, которые могли бы проявиться при этом,  а также  не несет ответственность за какой-либо ущерб или убытки, возникшие ввиду использования изделий в соответствии с информацией, содержащейся в руководстве или программном обеспечении.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

1.  ВВЕДЕНИЕ	1

1.1. Узел датчика угла наклона	2

2. УСТАНОВКА	3

2.1. Предварительные испытания	3

2.2. Сборка и установка Модели 6150B	3

2.2.3	Следующий шаг – присоединение узла нижнего датчика.	4

4. Сборка IPI струны	5

3.	СЧИТЫВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ	5

3.1    Регистрирующие устройства	5

3.2 Измерение температуры	5

4.  ОБРАБОТКА ДАННЫХ	6

4.1. Вычисление уклона	6

4.2. Поправка на температуру	6

4.3. Вычисление отклонения	7

4.4. Предварительный расчет	9

4.5. Факторы окружающей среды	10

5.  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ A – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ПОЛУЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМИСТОРА	12

ПРИЛОЖЕНИЕ В.    6150B СТАНДАРТНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ АДРЕСНЫЕ СИСТЕМЫ	13

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА CRBASIC	15

Перечень рисунков, таблиц и уравнений

Рисунок 1 – Узел стандартного адресно- аналогового датчика наклона микроэлектромеханической

системы (MEMS) модели   6150B	 1

Рисунок 2 Установка устройства модели 6150B	 3

Рисунок 3 - Узел нижнего колесика	 4

Рисунок  4- Двухосевая ориентация датчика	  4

Уравнение 1 -  Наклон в зависимости от напряжения	 6

Уравнение 2  - Наклон в градусах в зависимости от напряжения	 6

Уравнение 3  -  Наклон в зависимости от напряжения с поправкой на температуру 	 6

Уравнение 4 - Вычисление смещения	 7

Уравнение 5 – Вычисление отклонения  7

Рисунок  5 -  Интервалы отклонения	 7

Рисунок 6 -  Протокол результатов калибровки устройства микроэлектромеханической системы модели 6150	 8

Уравнение Б-1-  Преобразование сопротивления термистора в температуру	12

Таблица TABLE Б-1 – Сопротивление термистора в зависимости от температуры 12

Таблица Г-1- Проводка адресной микроэлектромеханической системы (Типы Логических уровней	13

Рисунок Г-1 - Схема термисторного моста	14

# 1.  ВВЕДЕНИЕ

Система стандартного адресно-аналогового микроэлектромеханического инклинометра Geokon Model 6150B предназначена для длительного мониторинга деформаций в различных конструкциях, таких как,  дамбы, набережные, фундаменты стен и так далее. Для точного измерения наклона вдоль участков пробуренных скважин исследуемых конструкций используются датчики угла наклона. Принцип непрерывной работы прибора обеспечивает высокую точность измерений при изменениях измеряемого профиля скважины. Прибор устанавливается в стандартном кожухе (с пазами) инклинометра.

Соединительная трубка

Кабель прибора

Вид сверху

Встроенное колесико

Кожух инклинометра

Подпружиненное колесико

Кожух датчика

Кабель прибора

Рисунок 1 – Сборочный узел датчика угла наклона стандартного адресно-аналогового микроэлектромеханического прибора модели 6150B

## 1.1. Узел датчика угла наклона

Датчик угла наклона состоит из одной или двух микроэлектромеханических систем, датчик установлен внутри герметичного кожуха. У кожуха датчика на верхнем конце имеется крепежный кронштейн для подсоединения датчика к узлу колесика, который осуществляет центровку и ориентировку датчика при его опускании по пазам кожуха инклинометра. Наконечник на нижнем конце датчика подсоединяется к универсальному шарнирному соединению, которое обеспечивает беспрепятственное относительное движение датчиков между соединительными трубками, расположенными с промежутками и шарнирными соединениями, которые препятствует выходу из пазов кожуха инклинометра узлов колесиков. Трубки из нержавеющей стали используются для соединения преобразователей и узлов колесиков. Вся струна обычно подвешивается через верхнюю часть кожуха. Двухосные системы используют два преобразователя, установленные под углом 90о. В каждом кожухе имеется термистор для считывания показаний температуры.

Датчики подсоединены друг к другу посредством одиночного кабеля с 6 парами проводов, который постоянно прикреплен к каждому датчику как части струны с кабелем, входящим и выходящим из верхней части датчика, один ввод к верхнему датчику, другой ввод к нижнему датчику. Каждая струна изготавливается по специальному заказу согласно спецификации заказчика. Максимальное количество датчиков – 16, а максимальная длина кабеля – 305 метров. Считывание данных с узла осуществляется посредством регистрирующих устройств the Micro-1000 или Micro-800.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоятельно рекомендуется использовать предохранительный трос, прикрепленный к нижней части узла колесика. Он может использоваться не только для возврата узла в случае ослабления соединений, но и также при опускании узла в кожух.

# 2. УСТАНОВКА

## 2.1. Предварительные испытания

Стандартная система

Перед установкой можно проверить работоспособность датчиков. Для считывания адресного IP используются регистрирующие устройства, как описано в Приложении Г, страница 15.

Каждый датчик угла наклона поставляется с протоколом результатов калибровки (типичный протокол показан на Рисунке 6), в котором приведена зависимость выходного напряжения от угла наклона. Электрическая схема адресного датчика угла наклона приведена в Приложении В, страница 14. Следует держать каждый датчик как можно ближе к вертикальному положению при считывании результатов. Датчик должен находиться в устойчивом положении. Показания должны быть как можно ближе к заводским показаниям в вертикальном положении.

Будет полезно, если все датчики и кабели можно будет разложить на плоской поверхности рядом с верхней частью кожуха.

## 2.2. Сборка и установка Модели 6150B

1.   Подсоедините предохранительный трос к нижней части уза колесика.

(Смотрите Рисунок 2). Это настоятельно рекомендуется. Трос может использоваться не только для возврата узла в случае ослабления соединений, но и также при опускании узла в кожух. Как вариант, секции трубок можно удерживать с помощью кулачкового зажимного патрона в верхней части кожуха. Узел нижнего колесика промаркирован, у него нет универсального шарнирного соединения, а только простое шарнирное соединение. Предохранительный трос соединен петлей на нижнем конце с  длинным болтом, который используется для удержания узла нижнего колеса в первой секции трубок. Это показано на Рисунке 3. Петля на болте с проушиной зафиксирована между двух гаек.

2.	Подсоедините начальную секцию измерительной трубки к узлу нижнего колесика.

Секции трубки, составляющие IPI струну, показаны в таблице, поставляемой отдельно, вместе с протоколами результатов калибровки. (Там, где расстояние между внутренними стопорами велико, две трубки соединятся вместе посредством специальной муфты). Используйте винты и гайки 10-32 и герметик-фиксатор Loctite222 на всех резьбовых и других соединениях.

Верхняя Опора

Защитная крышка Кабельный разъем

Кожух уклономера

Измерительный кабель

Измерительная трубка

Узел колесика

Узел датчика

Нижняя крышка

Рис. 1 Модель 6150 B -- Установка

Общепринято (и рекомендовано) ориентировать направление А+ в том же самом направление, что и предполагаемое направление, то есть, по направлению к наблюдаемой выемке или склону в случае относительной устойчивости склонов.

A+

Рисунок 3 Узел нижнего колесика

### 2.2.3	Следующий шаг – присоединение узла нижнего датчика.

Датчики поставляются предварительно присоединенными к узлам колесика. Хвостовик вводится в паз узла колесика, ориентированным таким образом, чтобы метка А+ на датчике было направлена в сторону фиксированного колесика на узле колесика. Наклоны в положительном направлении дают увеличение показаний.

Опускайте узел нижнего колесика в кожух до тех пор, пока соединительный шток не окажется в верхней части кожуха. Захватите его кулачковым зажимным патроном, затем подсоедините узел датчика с помощью одиночного винта с колпачком 10-32 (на всех резьбовых соединениях используйте герметик-фиксатор Loctite222).

[В случае двухосной системы второй датчик микрэлектромеханической системы также входит в кожух и ориентирован относительно его положительного направления под углом 90о по часовой стрелке от верхнего датчика (при взгляде вниз).  Это направление В+. Смотрите Рисунок 4.]

Зафиксированное колесико

B+

A+

Измерительный кабель	Измерительный кабель

Рисунок 4- Двухосевая ориентация датчика

# 4. Сборка IPI струны

Этот первый измерительный узел опускается в скважину (при помощи предохранительного троса, если он используется) с зафиксированным колесиком в направлении А+. Общепринято (и рекомендовано) ориентировать  А+  в том же самом направление, что и предполагаемое направление, то есть, по направлению к наблюдаемой выемке или склону в случае относительноq устойчивости склонов.

Пока узел нижнего датчика удерживается в верхней части кожуха, следующий сегмент с датчиками, узлом колесика, универсальным шарнирным соединением и шарнирным соединением присоединяется к верхней части первого сегмента одним длинным винтом   10-32. Используйте герметик-фиксатор Loctite222 для всех резьбовых соединений и выполняйте опускание (сегментов) в том же направлении. Система может стать весьма тяжелой, поэтому следует использовать определенные зажимные устройства (два кулачковых зажимных патрона) для удержания сегментов в нужном положении во время сборки. Для  удержания предохранительного троса можно использовать лебедку.

Продолжайте составлять струну, добавляя трубки, датчики и узлы колесиков до тех пор, пока не будет установлен последний датчик. В этот момент верхняя подвеска должна быть присоединена к узлу верхнего колесика (или трубке). Сборка соединяется болтом с узлом колесика (или трубке) как и ранее, а затем опускается на позицию внутри кожуха.

После того, как вся струна опущена в нужное положение, можно снять предохранительный трос, а сигнальные кабели можно ввести в положение считывания данных и законцевать на регистрирующем устройства или зафиксировать иным способом.  Результаты считывания можно получить сразу же после установки, но рекомендуется, чтобы система стабилизировалась в течение нескольких часов, перед началом регистрации начального (нулевого) положения.

# 3.	СЧИТЫВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ

## 3.1    Регистрирующие устройства

Сигнал стандартного адресно-аналогового микроэлектромеханического инклинометра модели 6150B будет непрерывно автоматически принимать регистрирующее устройство. Подсоединение к регистрирующему устройству Geokon Model 8021 Micro-1000 Datalogger, с микроконтроллером Campbell Scientific CR1000, показано в Приложении В, страница 14. Регистратор данных CR1000MCU, поставляемый с устройством модели 6150B, запрограммирован на считывание показаний микроэлектромеханического уклономера -- 100 раз на каждом образце с последующим вычислением среднего значения. Если пользователь программирует свое собственное устройство регистрации, то рекомендуется использовать усреднение для обеспечения более высокой точности и стабильности результатов.

## 3.2 Измерение температуры

Хотя температурная зависимость микроэлектромеханического уклономера незначительно, и обычно не требуется никакой компенсации, иногда случается, что влияние температуры может вызвать реальные изменения уклона; поэтому каждый датчик микроэлектромеханической системы оснащен термистором для считывания показаний температуры. Это дает возможность различать изменения уклона, вызванные температурой, от уклонов в результате воздействия других источников. Устройство регистрации автоматически измеряет сопротивление термистора и преобразует его в температуру, используя уравнение В1, приведенное в Приложении Б.

Вышеприведенные замечания относятся в основном к конструкциям, подверженным воздействию солнечных лучей: в подобных ситуациях расширение и сжатие конструкции обычно проявляется в течение дня по разному. В случае оползней, когда датчики микроэлектромеханической системы зарыты в земле, изменения температуры очень малы или отсутствуют, отсутствует воздействие температуры на движение грунта. В таких ситуациях не обязательно проводить измерение температуры.

# 4.  ОБРАБОТКА ДАННЫХ

## 4.1. Вычисление уклона

Выходной сигнал датчика микроэлектромеханической системы пропорционален синусу угла уклона от вертикали. Для датчика с диапазоном +/- 15 градусов FS выход примерно соответствует 4 В.

Отношение между показанием R и углом наклона заданы уравнением:

 =Sin –1(RG)	или	Sin = RG

Уравнение 1.   Наклон в зависимости от напряжения.

Где R – показания в вольтах, а G – калибровочный множитель (sinθ/вольт), приведенный в протоколе результатов калибровки. Следует отметить, что небольшие показания напряжения при нулевом наклоне можно проигнорировать, так только изменение наклона представляет интерес. (Также отметим, что для небольших углов sinθ = θ радиан.)

Таким образом, величина наклона в градусах задается уравнением:

Наклон = Sin –1 (R1    – R0) G градусов

Уравнение 2.  Наклон в градусах в зависимости от напряжения.

Положительные значения представляют собой наклоны в направлении стрелок А+ и В+.

## 4.2. Поправка на температуру

Стандартный адресно-аналоговый уклономер микроэлектромеханической системы модели 6150B имеет очень низкую чувствительность по температуре равную +1 угловой секунде на градус ее повышения по шкале Цельсию. Корректировка наклона для температуры:

Наклон = Sin –1 (R1corr   – R0)G градусов

Где R1corr = R1 – 0.0003 (T1-T0)

Уравнение 3.   Наклон в зависимости от напряжения с поправкой на температуру.

Обычно, поправка на температуру не требуется. Следует отметить, что внезапные изменения температуры будут вызывать кратковременные физические изменения как всей конструкции, так и самого уклономера, что будет отражено в показаниях приборов. Температура измерительного прибора всегда должна регистрироваться, и необходимо приложить определенные усилия для того, чтобы получать показания приборов тогда, когда температура измерительного прибора и конструкции находится в состоянии теплового равновесия. Наилучшее время для этого или ранее утро, или поздний вечер.

## 4.3. Вычисление отклонения

| Боковое смещение D верхней части любого сегмента относительно вертикали, проходящей через нижнюю часть сегмента равно Lsinгде L – длина сегмента между точками поворота, а - наклон сегмента к вертикали. Длину L1, L2, L3, …. и так далее, можно вычислить добавляя 336 мм (как в случае одноосевой, так и двухосевой системы) к конкретной длине трубки. Это даст правильное расстояние между точками поворота (шарнирами). Профиль скважины составляется посредством нарастающей суммы этих боковых смещений, начиная с нижнего сегмента L1. Например, по Рисунку 5, полное боковое смещение верхней части верхнего сегмента (которое обычно на поверхности) от вертикали, проведенной через нижнюю часть нижнего сегмента (расположенного в нижней части скважины) представлено выражением: D5 = L1sin1 + L2sin2 + L3sin3 + L4sin4 +L5sin5 Уравнение 4 – Вычисление смещения Поэтому, не принимая во внимание поправки на температуру, D5 = G1L1R1 + G2L2R2 + G3L3R3 + G4L4R4 + G5L5R5 И отклонение ΔD, то есть, изменение в смещении Уравнение 5 – Вычисление отклонения Где Δ R1 = (R1-R0) то есть, текущее показание на уклономере 1 минус начальное показание на уклономере 1; а Δ R2 = (R2-R0) то есть, текущее показание на уклономере 2 минус начальное показание на уклономере 2; и аналогично для остальных уклономеров. Хотя система предназначена для использования в непрерывных сегментах с точками поворота, датчики можно установить без соединяющих трубок в стандартной круглой трубе, используя специальные фрикционные фиксаторы. Для таких систем делается допущение, что измеренное отклонение имеет место по длине сегмента, средняя точка которого расположена в месте расположения датчика, и L-расстояние между соседними средними точками. | Рисунок 5 Интервалы отклонения |
| --- | --- |

| Geokon 48 Spencer St. Lebanon, N.H. 03766 USA Калибровка датчика угла наклона микроэлектромеханической системы (MEMS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель: MEMS Tilt Sensor (датчик угла наклона MEMS) |  |  |  | Дата калибровки: 12 марта 2015 |  |  |
| Заводской номер: Sensor A 1500141 |  |  |  | Инструкция по калибровке: CI-Tiltmeter MEMS |  |  |
| Температура: 22,5оС |  |  |  | Техник: |  |  |
| Наклон | Наклон | * Считывание 1-го цикла | * Считывание 2-го цикла | * Считывание среднего | Ошибка в Θ | Вычисленный sin Θ |
| Градусы | sin Θ | Вольт | Вольт | Вольт | % неподвижной шкалы | % неподвижной шкалы |
| 15,00 | 0,2588 | 4,051 | 4,051 | 4,0507 | -0,15 | 0,01 |
| 14,00 | 0,2419 | 3,781 | 3,781 | 3,7808 | -0,09 | -0,01 |
| 12,00 | 0,2079 | 3,241 | 3,241 | 3,2410 | 0,02 | -0,01 |
| 10,00 | 0,1736 | 2,696 | 2,696 | 2,6963 | 0,08 | -0,02 |
| 8,00 | 0,1392 | 2,148 | 2,149 | 2,1485 | 0,10 | -0,03 |
| 6,00 | 0,1045 | 1,599 | 1,600 | 1,5995 | 0,11 | -0,02 |
| 4,00 | 0,0698 | 1,047 | 1,047 | 1,0472 | 0,07 | -0,03 |
| 2,00 | 0,0349 | 0,494 | 0,494 | 0,4943 | 0,02 | -0,03 |
| 0,00 | 0,0000 | -0,058 | -0,058 | -0,0577 | 0,00 | 0,00 |
| -2,00 | -0,0349 | -0,612 | -0,612 | -0,6120 | -0,06 | -0,01 |
| -4,00 | -0,0698 | -1,165 | -1,165 | -1,1645 | -0,10 | 0,00 |
| -6,00 | -0,1045 | -1,716 | -1,716 | -1,7160 | -0,12 | 0,01 |
| -8,00 | -0,1392 | -2,266 | -2,266 | -2,2661 | -0,13 | 0,00 |
| -10,0 | -0,1736 | -2,813 | -2,813 | -2,1832 | -0,10 | 0,00 |
| -12,00 | -0,2079 | -3,358 | -3,357 | -3,3575 | -0,04 | -0,01 |
| -14,00 | -0,2419 | -3,899 | -3,899 | -3,8987 | 0,06 | -0,02 |
| -15,00 | -0,2588 | -4,167 | -4,167 | -4,1672 | 0,14 | -0,03 |
| Калибровочный фактор установленного уклономера моделей 6150, 6155 и 6170 (D): 0,063 (sinΘ/Вольт) Отклонение = DL(R1 – R0) мм (дюймов) |  |  |  |  |  |  |
| Калибровочный фактор уклономера модели6160 и 6165 (G): 3,640 (градус/Вольт) в диапазоне +/- 15о Вычисленный наклон = G(R1 – R0) градусов |  |  |  |  |  |  |
| Температурный поправочный коэффициент -0,0003 (T1 – t0) Вольт/оС |  |  |  |  |  |  |
| Код проводки: информация приведена в руководстве |  |  |  |  |  |  |
| Установлено, что вышеупомянутой прибор находится в пределах допуска во всех рабочих диапазонах. Вышеупомянутый прибор был откалиброван в сравнении со стандартами, имеющими прослеживаемую связь с Национальным Институтом Стандартизации и Технологии (США, NIST) в соответствии с ANSI Z540-1 (Американский Национальный Институт Стандартов). Данный отчет не может быть воспроизведен без письменного разрешения компании Geocon Inc. |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 6 Протокол результатов калибровки устройства микроэлектромеханической системы модели 6150

## 4.4. Предварительный расчет

|  | MEMS (Микроэлектромеханическая система) |  | Скважина №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчет |  |  |  |  |  |  |  |
| датчик |  | L | глубина | высота | G | R0 | T0 |  |
|  |  | метры | метры | метры | Sinθ/V | Вольт | ° C |  |

| Поверхность |  | 0 | 633 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 | 628 | 0,06271 | 0,582 | 20 |
| 2 | 5 | 10 | 623 | 0,06303 | 0,5632 | 18 |
| 3 | 5 | 15 | 618 | 0,06221 | 0,5495 | 18 |
| 4 | 3 | 18 | 615 | 0,06295 | 0,532 | 17 |
| 5 | 2 | 20 | 613 | 0,06284 | 0,5144 | 17 |
| 6 | 3 | 23 | 610 | 0,06291 | 0,4883 | 17 |
| 7 | 5 | 28 | 605 | 0,06273 | 0,4321 | 17 |
| 8 | 5 | 33 | 600 | 0,06289 | 0,3962 | 17 |

|  |  | R1 | T1 | R1corr | R1 corr -R0 | GL(R1-R0) | Acc Defl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вольт | ° C Вольт |  | Вольт | мм | мм |  |

| Поверхность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5802 | 10 | 0,5832 | 0,0012 | 0,38 | 24,23 |
| 2 | 0,5644 | 12 | 0,5662 | 0,003 | 0,95 | 23,85 |
| 3 | 0,5632 | 17 | 0,5635 | 0,0140 | 4,35 | 22,90 |
| 4 | 0,5514 | 17 | 0,5514 | 0,0194 | 3,66 | 18,55 |
| 5 | 0,5602 | 17 | 0,5602 | 0,0458 | 5,76 | 14,89 |
| 6 | 0,5169 | 17 | 0,5169 | 0,0286 | 5,40 | 9,13 |
| 7 | 0,4404 | 17 | 0,4404 | 0,0083 | 2,60 | 3,74 |
| 8 | 0,3998 | 17 | 0,3998 | 0,0036 | 1,13 | 1,13 |

Borehole  B1 = скважина  В1;  Elevation meters = Высота, м; Deflection mm – Отклонение мм

## 4.5. Факторы окружающей среды

Так как целью установки уклономера является наблюдение за состоянием площадки, то следует наблюдать и регистрировать факторы, которые могут воздействовать на это состояние. На первый взгляд небольшие воздействия могут оказать реальное влияние на состояние конструкции, находящейся под наблюдением, а также могут заблаговременно указать на возможные проблемы. Некоторые из этих факторов включают в себя помимо прочего следующие: взрывные работы, выпадение осадков, уровни воды приливов и отливов, а также уровни водоемов, земляные работы и их последовательность, дорожное движение, изменения температуры и давления, изменения трудовых ресурсов, ведущиеся поблизости строительные работы, сезонные изменения и так далее.

# 5.  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Техническое обслуживание струнных датчиков угла наклона, используемых в стандартном адресно-аналоговом уклономере модели 6150B ограничивается периодическими проверками кабельных соединений. Датчики опломбированы и отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем.

В случае каких-либо проблем внимательно просмотрите приведенные ниже список неисправностей и методов их устранения. При необходимости дополнительной помощи следует обратиться к изготовителю.

Симптом: Показания датчиков угла наклона нестабильные

- Имеется ли поблизости источник электрических помех? Наиболее вероятные источники таких помех включают в себя двигатели, генераторы и антенны. Убедитесь, что экранированный провод заземления (дренажный провод) надежно заземлен.

Симптом: Отсутствуют показания датчиков угла наклона

- Проверить целостность кабеля. Это можно проверить с помощью омметра. Номинальное сопротивление термистора составляет 3000 Ом при 25оС. Если известно примерное значение температуры, то можно замерить сопротивление на выводах термистора и использовать это в качестве проверки кабеля. Не забывайте учесть сопротивление кабеля при проведении проверки. Многожильный медный кабель 22 AWG (AWG американский сортамент проводов) имеет сопротивление 52 Ом/км, умножьте значение на 2 для учета обоих направлений. В случае бесконечного сопротивления или очень высокого (МОмы) можно предполагать наличие повреждения/обрыва провода. В случае очень низкого сопротивления (<20 Ом) возможно замыкание кабеля.

- Работает ли устройство регистрации с другим датчиком? Если не работает, то возможно регистратор неисправен.

Симптом: сопротивление термистора слишком высокое.

- Имеется ли разомкнутая цепь? Проверьте все соединения, контакты и разъемы.

Симптом: сопротивление термистора слишком низкое.

- Имеется ли короткое замыкание? Проверьте все соединения, контакты и разъемы.

- Возможно внутрь датчика угла наклона попала вода. В этом случае неисправность нельзя устранить.

# ПРИЛОЖЕНИЕ A – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A.1. Датчик угла наклона микроэлектромеханической системы

| Модель: | 6150B |
| --- | --- |
| Диапазон | 15° |
| Разрешающая способность1: | +/-2 угловых секунды, (+/- 0,01мм/м) |
| Точность2: | +/-3 угловых секунды |
| Линейность3: | +/- 0.07% FS |
| Чувствительность по поперечной оси | 4% |
| Температурное смещение нуля: | - 0,0003 В/C подъема |
| Рабочая температура | От -20 до +80° C |
| Требования по питанию4: | 6150B-1 (Одноосевой): +12В (ном.) @ 30 мА 6150B-2 (Двухосевой): +12В (ном) @ 45 мА |
| Выходной сигнал датчика: | +/-4 В @ FS |
| Частотный диапазон: | -3 дб @ 8-28 Гц |
| Ударопрочность | 2000 g |
| Сопротивление термистора: | 3000 Ом при 25oC |
| Диаметр кожуха датчика: | 32 мм |
| Длина: | 362 мм |
| Вес: | 0,7 кг |
| Материал: | Нержавеющая сталь марки 304 |
| Электрический кабель: | 6 витых пар (12 проводников) 24 AWG Экранировка фольгой, полиуретановой оболочка, номинальный внешний диаметр = 7,9 мм |

Таблица A-1. Технические характеристики датчика угла наклона стандартной адресно- аналоговой микроэлектромеханической системы модели 6150B

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Наилучшие результаты достигаются при использовании цифрового вольтметра с разрядностью 4 ½  .

Усреднение полученных 100 показаний обеспечит разрешающую способность на уровне 2 угловых секунд.

2 На основании использования полинома второго порядка.

3 Выходной сигнал датчика микроэлектромеханической системы пропорционален синусу угла наклона.

4 Напряжение, превышающее 18 В, может повредить электрическую схему, его необходимо избегать.

A.2. Термистор (смотрите Приложение Б)

Диапазон: от -80 до +150°С

Точность:  ±0,5° C

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ПОЛУЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМИСТОРА

Тип термистора: YSI 44005, Dale #1C3001-B3, Alpha #13A3001-B3

Сопротивление по уравнению температуры

Уравнение B-1. Преобразование сопротивления термистора в температуру

Где,	T =  температура в  оС.

LnR = натуральный логарифм  сопротивления термистора

A + 1,4051 х 10-3 (коэффициенты вычислена в диапазоне температур от -50 до +150оС)

B + 2,369 х 10-4

C = 1,019 х 10-7

| Ом Температура | Ом Температура | Ом Температура | Ом Температура | Ом Температура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201,1K -50 187,3K -49 174,5K -48 162,7K -47 151,7K -46 141,6K -45 132,2K -44 123,5K -43 115,4K -42 107,9K -41 101,0K -40 94,48K -39 88,46K -38 82,87K -37 77,66K -36 72,81K -35 68,30K -34 64,09K -33 60,17K -32 56,51K -31 53,10K -30 49,91K -29 46,94K -28 44,16K -27 41,56K -26 39,13K -25 36,86K -24 34,73K -23 32,74K -22 30,87K -21 29,13K -20 27,49K -19 25,95K -18 24,51K -17 23,16K -16 21,89K -15 20,70K -14 19,58K -13 18,52K -12 17,53K -11 | 16,60K -10 15,72K -9 14,90K -8 14,12K -7 13,39K -6 12,70K -5 12,05K -4 11,44K -3 10,86K -2 10,31K -1 9796 0 9310 1 8851 2 8417 3 8006 4 7618 5 7252 6 6905 7 6576 8 6265 9 5971 10 5692 11 5427 12 5177 13 4939 14 4714 15 4500 16 4297 17 4105 18 3922 19 3748 20 3583 21 3426 22 3277 23 3135 24 3000 25 2872 26 2750 27 2633 28 2523 29 | 2417 30 2317 31 2221 32 2130 33 2042 34 1959 35 1880 36 1805 37 1733 38 1664 39 1598 40 1535 41 1475 42 1418 43 1363 44 1310 45 1260 46 1212 47 1167 48 1123 49 1081 50 1040 51 1002 52 965,0 53 929,6 54 895,8 55 863,3 56 832,2 57 802,3 58 773,7 59 746,3 60 719,9 61 694,7 62 670,4 63 647,1 64 624,7 65 603,3 66 582,6 67 562,8 68 543,7 69 | 525,4 70 507,8 71 490,9 72 474,7 73 459,0 74 444,0 75 429,5 76 415,6 77 402,2 78 389,3 79 376,9 80 364,9 81 353,4 82 342,2 83 331,5 84 321,2 85 311,3 86 301,7 87 292,4 88 283,5 89 274,9 90 266,6 91 258,6 92 250,9 93 243,4 94 236,2 95 229,3 96 222,6 97 216,1 98 209,8 99 203,8 100 197,9 101 192,2 102 186,8 103 181,5 104 176,4 105 171,4 106 166,7 107 162,0 108 157,6 109 | 153,2 110 149,0 111 145,0 112 141,1 113 137,2 114 133,6 115 130,0 116 126,5 117 123,2 118 119,9 119 116,8 120 113,8 121 110,8 122 107,9 123 105,2 124 102,5 125 99,9 126 97,3 127 94,9 128 92,5 129 90,2 130 87,9 131 85,7 132 83,6 133 81,6 134 79,6 135 77,6 136 75,8 137 73,9 138 72,2 139 70,4 140 68,8 141 67,1 142 65,5 143 64,0 144 62,5 145 61,1 146 59,6 147 58,3 148 56,8 149 55.6 150 |

Таблица Б-1. Сопротивление термистора в зависимости от температуры.

# ПРИЛОЖЕНИЕ В.    6150B СТАНДАРТНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ АДРЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

Описание:

Стандартная адресно-аналоговая система 6150В включает в себя Плату распределенного мультиплексора, которая обеспечивает подключение уклономеров типа MEMS (микроэлектромеханического типа), одноосных или двухосных, подключаемых в виде «отводов» от одиночной шины.

Адресация «струны» уклономера происходит посредством сигналов ENABLE (ввести в действие) и CLOCK (таймер) аналогично мультиплексору каналов Geokon Модель 8032-16.

Имеющая адрес «струна» уклономера приводится в действие посредством подачи напряжения 5В на соответствующий порт управления регистратора данных. После того, как «струна» задействована», требуется задержка в 125 мс, перед выдачей 1-го из двух синхронизирующих импульсов, что необходимо для активации 1-го канала. Как только канал будет выбран, требуется задержка в 100 мс для прогрева датчика. А-ось датчика считывается 100 раз, а затем происходит запоминание среднего значения этих считываний. Затем происходит считывание с датчиков по оси B. Наконец данные с термистора датчика считываются посредством схемы дополняющего резистора, и температура рассчитывается по формуле полинома. Примеры программирования на CRBASIC приведены в приложении Е.

Проводка:

| 06-312V0 Цвет кабеля | Назначение контактов разъема | Адресная микроэлектромеханическая система (Вариант логического уровня) |
| --- | --- | --- |
| Желтый | A | A-ось Дифференциальный выход + |
| Черно-желтый | B | A- ось Дифференциальный выход - |
| Коричневый | C | B- ось Дифференциальный выход + |
| Коричнево-черный | D | B- ось Дифференциальный выход - |
| Красный | E | 12 В постоянного тока |
| Красно-черный | F | Земля |
| Белый | G | Сброс |
| Бело-черный | H | Земля |
| Зеленый | J | Таймер |
| Зелено-черный | K | Земля |
| Синий | L | Термистор* |
| Сине-черный | M | Термистор* |
| Голый кабель | P | Экран |

Таблица Г-1. Проводка адресной микроэлектромеханической системы (Типы логических уровней)

*  Прецизионные резисторы 1K и 5K используются для реализации цепи термисторного  моста:

Рисунок Г-1. Схема термисторного моста

| Excitation = | Возбуждение | ppm = | Частей на миллион |
| --- | --- | --- | --- |
| Thermistor = | Термистор | Single ended input = | Несимметричный вход |
| Analog ground = | Аналоговая земля |  |  |

Параметры печатной платы адресной системы (на логическом уровне):

Размер платы:	4,5”(Длина) x 1,155”(Ширина) x 0,4”(Высота)

Требования к кэлектропитанию:	+12 В (+/- 3 В)

110 мА (макс) во время работы

700 мкА (макс) в режиме ожидания

Диапазон рабочих температур:	от -20 до  +70° C

Переходное сопротивление:	100 МОм (типовое)

Напряжение пробоя контактное:	1500 среднеквадратичное

Время срабатывания реле:	4 мс (макс)

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА CRBASIC

Программирование интеллектуального переферийного интерфейса стандартной адресно- аналоговой микроэлектромеханической системы с помощью CRBASIC

Описание:

CRBASIC представляет собой язык программирования, используемый совместно с регистраторами данных Campbell Scientific CRBASIC. При программировании в CRBASIC обычно используется программное обеспечение Campbell’s Loggernet. Информация с сдатчика микроэлектромеханической системы должна считываться с помощью инструкции Вольт Дифф и  усреднением выходных значении по 100 измерениям.

Типовая программа:

Нижеследующая типовая программа считывает показания 6 адресуемых измерительных устройств и термисторов микроэлектромеханической системы. Ось А считывается по Дифференциальному Каналу 1, показания с термисторов считываются с несимметричного канала 5 и возбуждением моста VX1. Струна приводится в действие с помощь порта управления 1 и синхронизируется с помощью порта управления 8. Для считывания показаний с термисторов необходимо использовать схему дополняющего резистора.

'Считывает показания с 1 одноосной струны микроэлектромеханической системы с 6 измерительными приборами и 6 термисторами.

'Описывает общие переменные для всех измерительных приборов и вычислений.

Public MEMS_1

Public MEMS_2

Public MEMS_3

Public THERM_1

Public THERM_2

Public THERM_3

Public Reading_IPI_1(6)  'IPI String Reading for 6 Gages ('Считывания показаний IPI струны для 6 контрольно-измерительных приборов)

Public Reading_THERM_1(6)  'Thermistor Readings for 6 Gages ('Считывание показаний с термистора для 6 контрольно-измерительных приборов)

'Declare Constants for Thermistor Readings ('Задает постоянные для считывания показаний с термистора)

'Coefficients for Steinhart-Hart equation ('коэффициенты для уравнения Штайнхарта-Харта)

Const A = 0,0014051

Const B = 0,0002369

Const C = 0,0000001019

'Счетчик

Dim i

'Store MEMS outputs and Thermistors every Scan (Сохранять выходные данные микроэлектромеханической системы и термисторов при каждом сканировании)

DataTable (MEMS_IPI,1,-1) Sample (6,Reading_IPI_1(),IEEE4)

Sample (6,Reading_THERM_1(),IEEE4)

EndTable

'30 second scan interval (30 секундные интервал сканирования)

Scan (30,sec,0,0)

'Enable String using C1 (Задействовать струну, используя С1)

PortSet(1,1)

'Delay

Delay(0,125,MSEC)

'Counter to loop 6 times

For i = 1 To 6

'1st clock using C8 (there is two clock pulses required for each gage) (1-й тактовый импульс, использующий С8 (имеется два тактовых импульса для каждого датчика))

PortSet(8,1) Delay(0,10,MSEC) PortSet(8,0) Delay(0,10,MSEC)

'Read the A-axis (считать по оси А)

'Reset the temporary storage location for the 100 average readings (Сбросить расположение временного хранения для 100 усредненных показаний)

MEMS_3 = 0

'Counter to take 100 readings (запустить счетчик для 100 показаний)

For MEMS_1 = 1 To 100

'Differential voltage measurement on Differential Channel 1 (Измерение дифференциального напряжения на Дифференциальном канале 1)

VoltDiff (MEMS_2,1,mV5000,1,False,0,1000,0.001,0)

'Take the average (Взять среднее)

'Sum the readings (Просуммировать показания)

MEMS_3 = MEMS_3 + MEMS_2

Next

'Calculate the Average reading value out of 100 readings (Рассчитать среднее значение для 100 показаний)

Reading_IPI_1(i) = MEMS_3 / 100

'Thermistor Reading (Показания термистора)

BrHalf(THERM_1,1,mV2500,5,VX1,1,2500,0,1000,250,2.5,0.0)

'Calculate the temperature (Рассчитать температуру)

THERM_2 = THERM_1 / 5000

THERM_3 = (2.5 - (THERM_2*1000) - THERM_1)/THERM_2

Reading_THERM_1(i) = (1/(A+B*LN(THERM_3)+C*(LN(THERM_3))^3)-273.15)

'2nd clock using C8 to advance to next gage and thermistor (2-й тактовый импульс для перехода к следующему датчику и термистору)

PortSet(8,1) Delay(0,10,MSEC) PortSet(8,0) Delay(0,10,MSEC)

'Next channel counter (Счетчик следующего канала)

Next i

'Disable string (отключить струну)

PortSet (1,0)

'Store Data for the IPI string (Сохранит данные для струны интеллектуального периферийного интерфейса)

CallTable MEMS_IPI NextScan

EndProg